生物安全柜部件关键性评估报告

| 审批 | 职务 | 姓名 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 起草人 |  |  |  |  |
| 审核人 |  |  |  |  |
| 批准人 |  |  |  |  |

修订历史

| 版本 | 日期 | 变更原因 |
| --- | --- | --- |
| 01 |  | 新制订 |

目录

1.	介绍	3

2.	目的	3

3.	范围	3

4.	职责	4

4.1	XXX职责	4

4.2	签名人职责	4

4.2.1	评估团队	4

4.2.2	审核和批准	4

5.	缩略语	5

6.	法规和指南	6

6.1	法规	6

6.2	指南	6

7.	参考文件	7

8.	系统/设备描述	8

8.1	系统用途	8

8.2	能力	8

8.3	设计和运行特点	8

9.	部件关键性评估方法	9

9.1	部件关键性的确认	9

9.2	关键性部件风险评估	9

10.	部件关键性评估	11

10.1	部件关键性矩阵	11

10.2	关键性部件风险评估矩阵	14

10.3	关键性部件风险控制矩阵	16

11.	结论	18

附录1 ：中、高级风险控制措施汇总表	19

- 介绍

xxx公司（以下简称“xxx”）拥有多个独立的生产车间，本次进行部件关键性评估(CCA)的为注射剂车间，将在此区域中主要进行XXX等产品的生产。

按照系统影响性评估(SIA)的结果，对评估为直接影响的系统进行部件关键性评估。该生物安全柜系统根据系统影响性评估的方法确定为直接影响系统，系统编号：xxx，见注射剂车间系统影响性评估报告（表）SIAR-XXX-00。

- 目的

对XXX公司注射剂车间生物安全柜系统进行单独的部件关键性评估并记录在如下文件中。本部件关键性评估是评估直接影响系统中各部件的关键程度。对判定为关键性的部件进行风险评估用于确定出所有的潜在危险及其对产品的影响。

- 范围

本部件关键性评估的范围为XXX公司注射剂车间XXX楼层XXX房间（房间编号：）生物安全柜，系统编号：XXX。

- 职责

  - 验证小组职责

- 负责批准本报告及版本控制

- 提供为报告编写所需要的所有的规程、数据、手册、图纸和文件

- 收集编写报告需要的信息

- 编写和审核报告

- 报告的审核和批准

  - 签名人职责

    - 评估团队

- 在评估之前首先应组成评估小组，评估小组成员将在各自负责的部件关键性评估报告中进行签字，可包括以下成员：

- 系统使用部门设备工程师、工艺工程师、自控工程师

- 项目人员

- 工程人员

- 验证人员

- 质量保证人员

    - 审核和批准

使用部门负责人、质量保证（QA）人员负责审核部件关键性评估的结果，QA负责人负责批准部件关键性评估的结果。

- 缩略语

在下面的表格中规定了本报告中使用的缩略语。

| 缩略语 | 定义 |
| --- | --- |
| AHU | Air Conditioning Handing Unit 空调机组 |
| BSC | Bio-Safety Cabinet 生物安全柜 |
| CCA | Component Criticality Assessment 部件关键性评估 |
| GAMP | Good Automated Manufacturing Practice 良好自动化生产实践指南 |
| GMP | Good Manufacturing Practice 药品生产质量管理规范 |
| HEPA | High Efficiency Particulate Air 高效空气过滤器 |
| HVAC | Heating, Ventilation and Air Conditioning 采暖通风和空调系统 |
| HMI | Human Machine Interface 人机界面 |
| IQ | Installation Qualification 安装确认 |
| ISPE | International Society for Pharmaceutical Engineering 国际制药工程协会 |
| ICH | Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use 人用药品注册技术要求国际协调会 |
| OQ | Operation Qualification 运行确认 |
| PQ | Performance Qualification 性能确认 |
| PLC | Programmable Logic Controller 可编程逻辑控制器 |
| RA | Risk Assessment 风险评估 |
| SOP | Standard Operation Procedures 标准操作程序 |

- 法规和指南

为了编写本报告，参考了以下法规和指南：

  - 法规

- 国家食品药品监督管理局（SFDA），中国，药品生产质量管理规范（2010年修订），2011 年03月

  - 指南

- ISPE指南第5卷“调试和确认”2001年第一版

- ICH Q9：质量风险管理，2005年，第4阶段

- ISPE良好实践指南，基于风险分析的调试和确认，2011

- ISPE指南，基于科学和风险的设施、系统和设备的交付，2011

- ISPE，GAMP 5良好的自动化制造规范5

- ISPE，新建和改造的工厂医药工程指南，第4卷-水和蒸汽系统

- ISPE良好实践指南，制药用水和纯蒸汽调试和确认指南(ISPE)制药用水和纯蒸汽调试和确认指南

- 参考文件

为了编写本报告，参考了以下文件：

| 文件名称 | 文件编号 | 版本 | 生效日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生物安全柜系统CCA |  |  |  |
| 注射剂车间SIA |  |  |  |
| 用户需求说明 |  |  |  |
| 注射剂车间验证总计划 |  |  |  |
| 文件管理SOP |  |  |  |
| 生物安全柜使用手册 |  |  |  |
| 变更控制SOP |  |  |  |
| 偏差管理SOP |  |  |  |

- 系统/设备描述

  - 系统用途

该生物安全柜（系统编号：×××-×××-×××）由苏州苏净安泰空气净化技术有限公司提供。产品型号为xxxxx型。其位于×××一层×××车间菌种操作间（编号：×××），其主要用途为人员的身体健康和环境提供保护。

该生物安全柜（系统编号：×××-×××-×××）提供A级洁净度的单向流空气，可用于2人共同使用，操作方便；有紫外消毒功能。

  - 能力

当生物安全柜启动时，应为下部提供A级送风：

风速：0.45±20% m/s。

噪声：≤58dB。

  - 设计和运行特点

该生物安全柜由支架、箱体、脚轮、支撑脚、总电源开关、操作面板、插座、送风风机、送风电动阀、送风高效过滤器、压差表、均流板、排风风机、排风电动阀、排风风管、排风高效过滤器、照明灯、紫外灯、控制器、下降气流风速传感仪、流入气流风速传感仪、排风气流风速传感仪、行程开关等组成。

该生物安全柜对应的送风设计气流形式为顶送下侧回的方式，系统回风及前窗吸入气流全部排至室外。

工作腔为全不锈钢一体成型，工作区左右及后部、底部采用负压双层结构，工作台面为可拆卸式的安装，便于内部清洁。工作台面左下方设有排污阀。

设备控制系统采用LCD窗口，动态显示运行状态及故障信息。应用变频控制技术使工作腔内气流始终保持在稳定平衡状态。设有风机故障报警、移门开启高度超标报警、高效过滤器失效报警。

- 部件关键性评估方法

  - 部件关键性的确认

根据功能和部件对产品的影响来评估其GMP关键程度。

功能和部件的GMP影响评估以产品的5个质量参数为基础（功效、特性、安全、纯度、质量）。

对于每一项会对产品质量产生影响的功能、所有提供该功能的设备、部件或仪表都归类为关键和非关键两种，这种归类将根据下列问题进行：

1-	部件是否用于证明符合所注册工艺的规定？

2-	功能/部件是否用于控制一个关键工艺参数？

3-	功能/部件的正常操作或控制对产品质量或功效具有直接的影响？

4-	从功能/部件获取的信息被记录为批记录、批放行数据或其它GMP相关文件的一部分？

5-	部件是否与产品、产品成分或产品内包材直接接触？

6-功能/部件是否用于获得，维护，测量或控制可以影响产品质量的关键工艺参数，而对控制系统性能无独立的验证？

7- 功能/部件用于创建或保持某种系统的关键状态？

七个问题中只要有一个问题的答案是“Yes”，就将该功能/部件归类为关键的功能/部件。

“Y”：是		“N”：否	“N/A ”：不适用

  - 关键性部件风险评估

风险评估表达使用定性描述，如“高”“中”“低”。一个风险的判定依靠风险优先性来定义。

- 严重性(S)

对失效可能造成的影响进行描述（即使没有失效发生的大的可能性）。

  - 低（L）：预计会对产品质量无影响或很微小的影响（质量在标准之内）。

  - 中（M）：预期对产品质量具有较小的影响。（质量不符合标准要求）。

  - 高（H）：预期对产品质量具有显著的影响（质量不符合标准要求）。

- 可能性(P)

描述失效发生的可能性（依据失效来源的描述）。

  - 低（L）：产品生命周期内不可能发生。

  - 中（M）：产品生命周期内可能会发生。

  - 高（H）：产品生命周期内将会发生多次。

- 可检测性(D)

描述故障的可检测性。

  - 低（L）：不太可能由操作人员或设备控制系统查到。

  - 中（M）：可由操作人员很容易地查到或具有报警。

  - 高（H）：通过设备控制系统自动检测并报警，可能自动采取恢复措施。

将把严重性和可能性合在一起来评价风险级别。将采用如下方法来确定风险级别：

| 风险级别 | 可能性低 | 可能性中 | 可能性高 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严重性高 | 风险级别2 | 风险级别1 | 风险级别1 |
| 严重性中 | 风险级别3 | 风险级别2 | 风险级别1 |
| 严重性低 | 风险级别3 | 风险级别3 | 风险级别2 |

在此步将对风险优先性进行评价。在进行评价之后，将风险级别和可检测性合并到一起来确定整体的风险优先性。

风险优先性的“高”以“H”表示，“中”以“M”表示，“低”以“L”表示。

通过如下方式对风险优先性进行评价：

| 风险优先性 | 可检测性低 | 可检测性中 | 可检测性高 |
| --- | --- | --- | --- |
| 风险级别1 | 风险优先性高 | 风险优先性高 | 风险优先性中 |
| 风险级别2 | 风险优先性高 | 风险优先性中 | 风险优先性低 |
| 风险级别3 | 风险优先性中 | 风险优先性低 | 风险优先性低 |

评估的目的，是每个关键部件将根据其所执行的功能而确定其最高的风险优先级别。风险等级为中高级必须给出合理建议，并决定适宜的控制方法。

给出建议措施之后再次对可能性、严重性和可检测性进行评估，得到风险优先性。

需对建议风险控制措施进行评论。

- 部件关键性评估

  - 部件关键性矩阵

| 功能/部件 | 说明/任务 | 问题 |  |  |  |  |  |  | 是否关键？ | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
| 支架 | 组成设备的主体部件，支撑其它各部件的安装 | N | N | N | N | N | N | N | N |  |
| 箱体 | 和支架结合，构成设备的外部形状和内部构造，提供洁净围护 | N | N | N | N | N | N | N | N |  |
| 脚轮 | 方便设备在地面上移动 | N | N | N | N | N | N | N | N |  |
| 支撑脚 | 用于支撑整个设备 | N | N | N | N | N | N | N | N |  |
| 总电源开关 | 实现设备启停操作 | N | N | N | N | N | N | N | N |  |
| 操作面板 | 接收人员操作指令，并传输给控制器 | N | N | N | N | N | N | N | N |  |
| 插座 | 电源接口 | N | N | N | N | N | N | N | N |  |
| 送风电动阀 | 接收控制器的指令，对下降气流风速进行微调 | N | N | N | N | N | N | Y | Y |  |
| 送风风机 | 为操作区域提供足量的空气流 | N | N | N | N | N | N | Y | Y |  |
| 送风高效过滤器 | 送风空气流的终端过滤器，过滤送风空气流中的尘埃 | N | N | N | N | N | N | Y | Y |  |
| 压差表 | 监测高效过滤器压差 | N | N | N | N | N | N | N | N |  |
| 均流板 | 将经高效过滤器送出的空气流再次进行均流，保证操作区域空气流均匀分布 | N | N | N | N | N | N | N | N |  |
| 排风高效过滤器 | 排风空气流的终端过滤器，过滤空气流中的尘埃 | N | N | N | N | N | N | N | N |  |
| 排风电动阀 | 对排风气流进行微调，进而调节前操作窗流入气流风速，保证操作区域相对负压 | N | N | N | N | N | N | Y | Y |  |
| 排风风管 | 为排风气流提供流动通道 | N | N | N | N | N | N | N | N |  |
| 排风风机 | 将送风气流和前操作窗流入气流排出室外，保证操作区域相对负压 | N | N | N | N | N | N | Y | Y |  |
| 照明 | 为工作区域提供照明 | N | N | N | N | N | N | Y | Y |  |
| 紫外灯 | 为操作区域提供紫外线杀菌功能 | N | N | N | N | N | N | Y | Y |  |
| 控制器 | 生物安全柜的核心控制部件，支持生物安全柜的各项操作功能，处理报警、连锁等逻辑关系 | N | N | N | N | N | N | Y | Y |  |
| 下降气流风速传感仪 | 对下降气流风速进行监测 | N | N | N | N | N | N | Y | Y |  |
| 流入气流风速传感仪 | 对流入气流风速进行监测 | N | N | N | N | N | N | Y | Y |  |
| 排风气流风速传感仪 | 对排风气流风速进行监测 | N | N | N | N | N | N | Y | Y |  |
| 行程开关 | 对前窗操作口开启高度进行控制 | N | N | N | N | N | N | Y | Y |  |

  - 关键性部件风险评估矩阵

| No. | 功能/关键部件 | 说明/任务 | 失效事件 | 最差情况影响 | S | P | D | 风险优先性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 送风电动阀 | 接收控制器的指令，对下降气流风速进行微调 | 电动风阀不灵活，微调效果不理想 | 下降气流风速达不到要求，设备不能正常运行 | M | M | H | L |
|  | 送风风机 | 为操作区域提供足量的空气流 | 风机运行参数偏差或故障 | 下降气流风速达不到要求，设备不能正常运行 | M | L | H | L |
|  | 送风高效过滤器 | 送风空气流的终端过滤器，过滤送风空气流中的尘埃 | 高效过滤器过滤效率选择偏低或错误安装了低效率的过滤器 | 过滤能力不足，环境中悬浮粒子及微生物参数超标 | M | M | M | M |
|  |  |  | 高效过滤器自身破损、泄漏，或安装问题导致边框泄漏 | 局部泄漏，环境中悬浮粒子及微生物参数超标 | M | M | L | H |
|  |  |  | 过滤器阻塞，各房间送风量不足，换气次数偏低 | 环境中悬浮粒子得不到应有净化，悬浮粒子和微生物参数超标 | M | M | M | M |
|  | 排风电动阀 | 对排风气流进行微调，进而调节前操作窗流入气流风速，保证操作区域相对负压 | 电动风阀不灵活，微调效果不理想 | 前操作窗流入气流风速达不到要求，设备不能正常运转 | M | M | M | M |
|  | 排风风机 | 将送风气流和前操作窗流入气流排出室外，保证操作区域相对负压 | 风机运行参数偏差或故障，导致排风空气流不足 | 操作区域内的空气流不能全部排出，影响负压环境 | M | M | M | M |
|  | 照明 | 为工作区域提供照明 | 照明灯具自身能力不足或灯具老化、故障 | 照明灯照度不足，影响操作人员的操作精度 | M | M | M | M |
|  | 紫外灯 | 为操作区域提供紫外线杀菌功能 | 紫外灯具自身能力不足或灯具老化、故障 | 紫外线强度不足，导致操作区域微生物指标控制失败 | M | M | M | M |
|  | 控制器 | 生物安全柜的核心控制部件，支持生物安全柜的各项操作功能，处理报警、连锁等逻辑关系 | 控制器失灵 | 操作功能失灵，设备不能正常运转 | M | M | M | M |
|  |  |  |  | 报警、连锁功能失效，设备不能正常运转 | M | M | M | M |
|  | 下降气流风速传感仪 | 对下降气流风速进行监测 | 传感器失效或传感器不精确 | 无法对下降气流正确的监测，无法正常报警、联锁 | M | M | M | M |
|  | 流入气流风速传感仪 | 对流入气流风速进行监测 | 传感器失效或传感器不精确 | 无法对流入气流正确的监测，无法正常报警、联锁 | M | M | M | M |
|  | 排风气流风速传感仪 | 对排风气流风速进行监测 | 传感器失效或传感器不精确 | 无法对排风气流正确的监测，无法正常报警、联锁 | M | M | M | M |
|  | 行程开关 | 对前窗操作口开启高度进行控制 | 行程开关失效 | 无法正常报警、联锁，设备不能正常运行 | M | M | M | M |

  - 关键性部件风险控制矩阵

| No. | 功能/关键部件 | 失效事件 | 风险优先性 | 建议采取措施 | S | P | D | 风险优先性 | 责任人及指定日期 | 评论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 高效过滤器 | 高效过滤器过滤效率选择偏低或错误安装了低效率的过滤器 | M | IQ阶段对高效过滤器的合格证书和效率证书进行检查 | M | L | M | L |  | 风险可控 |
|  |  | 高效过滤器自身破损、泄漏，或安装问题导致边框泄漏 | H | OQ阶段进行过滤器及安装边框检漏测试 OQ阶段进行悬浮粒子测试 PQ阶段进行悬浮粒子和微生物的测试 编制《生物安全柜操作维护SOP》，规定高效过滤器定期更换周期 编制《悬浮粒子监测SOP》《微生物监测SOP》，对洁净区环境实行日常监测 | M | L | M | L |  | 风险可控 |
|  |  | 过滤器阻塞 | M | OQ阶段进行风量测试 OQ阶段进行悬浮粒子测试 PQ阶段进行悬浮粒子和微生物测试 编制《生物安全柜操作维护SOP》，对风量参数实行定期监测 | M | M | H | L |  | 风险可控 |
|  | 排风电动阀 | 电动风阀不灵活，微调效果不理想 | M | IQ阶段检查部件安装情况 OQ阶段检查前操作窗流入气流风速，检查气流流型 | M | M | H | L |  | 风险可控 |
|  | 排风风机 | 风机运行参数偏差或故障，导致排风空气流不足 | M | IQ阶段检查部件安装情况 OQ阶段检查前操作窗流入气流风速，检查气流流型 | M | L | M | L |  | 风险可控 |
|  | 照明 | 照明灯具自身能力不足或灯具老化、故障 | M | IQ阶段检查部件安装情况 OQ阶段进行照度测试 | M | L | M | L |  | 风险可控 |
|  | 紫外灯 | 紫外灯具自身能力不足或灯具老化、故障 | M | IQ阶段检查部件安装情况 OQ阶段对紫外灯辐射照度进行测试 | M | L | M | L |  | 风险可控 |
|  | 控制器 | 控制器失灵 | M | IQ阶段检查部件安装情况 OQ阶段对操作功能进行确认 | M | L | M | L |  | 风险可控 |
|  |  |  | M | IQ阶段检查部件安装情况 OQ阶段对报警、连锁功能进行确认 | M | L | M | L |  | 风险可控 |
|  | 下降气流风速传感仪 | 传感器失效或传感器不精确 | M | IQ阶段进行传感仪校准检查 OQ阶段对报警、连锁功能进行确认 | M | L | M | L |  | 风险可控 |
|  | 流入气流风速传感仪 | 传感器失效或传感器不精确 | M | IQ阶段进行传感仪校准检查 OQ阶段对报警、连锁功能进行确认 | M | L | M | L |  | 风险可控 |
|  | 排风气流风速传感仪 | 传感器失效或传感器不精确 | M | IQ阶段进行传感仪校准检查 OQ阶段对报警、连锁功能进行确认 | M | L | M | L |  | 风险可控 |
|  | 行程开关 | 行程开关失效 | M | IQ阶段检查部件安装情况 OQ阶段对报警、连锁功能进行确认 | M | L | M | L |  | 风险可控 |

- 结论

部件关键性评估由XXX评估小组执行，执行时间是XX年XX月XXX日到XX月XX日。评估结论如下：

－质量风险管理已被适当的实施；

－已有适当方法控制风险(详见附录1：中、高级风险控制措施汇总表)；

－剩余风险是可接受的。

应注意，如果在评估之后详细设计发生了变更，必须重新对系统进行部件关键性评估，以保证之前被判定为关键部件或非关键部件没有新获得任何关键功能。

# 附录1 ：中、高级风险控制措施汇总表

1.  设计变更

| 项目 | 风险优先性 | 设计变更 |
| --- | --- | --- |
| N/A | N/A | N/A |

2. 建立SOP

| 项目 | 风险优先性 | SOP |
| --- | --- | --- |
| 送风高效过滤器 | H | 编制《洁净环境监测SOP》 |

3.  增加技术规格的详细信息

| 项目 | 风险优先性 | 增加技术规格的详细信息 |
| --- | --- | --- |
| N/A | N/A | N/A |

4.  确认

| 项目 | 风险优先性 | IQ | OQ | PQ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 送风高效过滤器 | M/H | IQ阶段检查部件安装情况 | OQ阶段进行过滤器及安装边框检漏测试 OQ阶段进行操作区域悬浮粒子测试 OQ阶段进行下降气流均匀度检测，气流流型检测 | PQ阶段进行操作区域悬浮粒子和微生物的测试 |
| 排风电动阀 | M | IQ阶段检查部件安装情况 | OQ阶段检查前操作窗流入气流风速，检查气流流型 | N/A |
| 排风风机 | M | IQ阶段检查部件安装情况 | OQ阶段检查前操作窗流入气流风速，检查气流流型 | N/A |
| 照明 | M | IQ阶段检查部件安装情况 | OQ阶段进行照度测试 | N/A |
| 紫外灯 | M | IQ阶段检查部件安装情况 | OQ阶段对紫外灯辐射照度进行测试 | N/A |
| 控制器 | M | IQ阶段检查部件安装情况 | OQ阶段对操作功能进行确认 | N/A |
| 下降气流风速传感仪 | M | IQ阶段进行传感仪校准检查 | OQ阶段对报警、连锁功能进行确认 | N/A |
| 流入气流风速传感仪 | M | IQ阶段进行传感仪校准检查 | OQ阶段对报警、连锁功能进行确认 | N/A |
| 排风气流风速传感仪 | M | IQ阶段进行传感仪校准检查 | OQ阶段对报警、连锁功能进行确认 | N/A |
| 行程开关 | M | IQ阶段检查部件安装情况 | OQ阶段对报警、连锁功能进行确认 | N/A |

5.  其他

| 项目 | 风险优先性 | 其他措施 |
| --- | --- | --- |
| N/A | N/A | N/A |