生物安全柜安装确认方案

|  | 职务 | 姓名 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |

修订历史

| 版本 | 日期 | 修订原因 |
| --- | --- | --- |
| 01 |  | 新制订 |

目录

1.	介绍	4

2.	目的	4

3.	范围	4

3.1	范围内	4

3.2	范围外	4

4.	职责	4

4.1	生产商/供应商职责	4

4.2	[名称] 职责	5

5.	缩略语	6

6.	法规和指南	7

6.1	法规	7

6.2	指南	7

7.	参考文件	8

8.	系统/设备描述	9

8.1	系统设备用途	9

8.2	能力	9

8.3	设计和运行特点	9

9.	文件管理规范	10

10.	测试项目列表	12

11.	安装确认测试	13

11.1	先决条件确认	13

11.2	人员确认	13

11.3	文件确认	14

11.4	培训确认	14

11.5	安装确认	15

11.6	部件确认	16

11.7	仪器仪表校准确认	16

11.8	HEPA过滤器安装确认	17

11.9	公用设施连接确认	17

11.10	电路图确认	18

12.	偏差处理	19

13.	变更控制	19

14.	安装确认报告	19

15.	附件清单	19

16.	支持性附录清单	19

17.	测试报告	19

- 介绍

xxx有限公司位于xxx，现在xxx新建一个粉针车间，用于生产xxx。该厂房名称为xxx，共有xx层，建筑面积xxx。该项目要通过中国GMP 2010版。

生物安全柜根据系统影响评估的方法确定为直接影响系统，系统编号[编号]。

通过风险评估的方法评估了部件的关键性，识别出潜在危险及其对产品的影响。详细信息参见部件关键性评估报告（报告名称：[名称]，编号：[编号]）。

所有直接影响系统将按照VMP（文件编号：XXX）所附的验证矩阵进行确认，本方案为生物安全柜的安装确认，因此所有的安装确认活动将按照本方案执行并记录。

- 目的

安装确认为 [名称]（公司名称）粉针车间前验证的一部分。

本安装确认的目的为检查和证明生物安全柜是按照相应设计文件以及生产商/供应商提供安装手册要求进行安装，各部件安装正确，能够满足中国GMP2010版要求。安装确认将确定支持文件、质量文件存在；仪器仪表已经过校准。安装确认检查的结果将按照本方案进行记录。

- 范围

  - 范围内

本安装确认的范围为粉针车间[名称]层[Title]房间（房间编号：xxx）的生物安全柜（设备编号：XX，设备型号：xxx）的安装确认。

  - 范围外

下述内容不属于生物安全柜安装确认：

N/A

- 职责

  - 生产商/供应商职责

- xxx系统/设备调试、安装

- 提供相关文件

  - 验证部职责

- 方案编写

- 执行前审核和批准本方案。

- 保证在执行前所有的未完成项和先决条件得到满足。

- 在需要的时候，提供必要的人员协助进行安装确认。

- 在需要的时候，提供必要的人员进行关键和非关键的测量、记录和控制仪表的校准。

- 方案实施

- 偏差报告编写

- IQ报告编写

- 审核和批准IQ报告

- 缩略语

在下面的表格中规定了本方案中使用的缩略语。

| 缩略语 | 定义 |
| --- | --- |
| AHU | Air Conditioning Handing Unit 空调机组 |
| BSC | Bio-Safety Cabinet 生物安全柜 |
| CCA | Component Criticality Assessment 部件关键性评估 |
| GAMP | Good Automated Manufacturing Practice 良好自动化生产实践指南 |
| GMP | Good Manufacturing Practice 药品生产质量管理规范 |
| HEPA | High Efficiency Particulate Air 高效空气过滤器 |
| HVAC | Heating, Ventilation and Air Conditioning 采暖通风和空调系统 |
| HMI | Human Machine Interface 人机界面 |
| IQ | Installation Qualification 安装确认 |
| ISPE | International Society for Pharmaceutical Engineering 国际制药工程协会 |
| ICH | Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use 人用药品注册技术要求国际协调会 |
| OQ | Operation Qualification 运行确认 |
| PQ | Performance Qualification 性能确认 |
| PLC | Programmable Logic Controller 可编程逻辑控制器 |
| RA | Risk Assessment 风险评估 |
| SOP | Standard Operation Procedures 标准操作程序 |

- 法规和指南

为编写本方案，参考了以下法规和指南：

  - 法规

- 国家食品药品监督管理局（SFDA），中国，药品生产质量管理规范（2010年修订），2014 年03月

- 中华人民共和国建设部，JG 170—2005，生物安全柜，2005年6月1日

- 国家食品药品监督管理局（SFDA），YY 0569—2005，生物安全柜，2006年6月1日

  - 指南

- ISPE指南第5卷“调试和确认”2001年第一版

- WHO 关于GMP要求的指南， 第二部分：验证，1997年版

- 药品监管公约，药品监管合作计划，“有关验证主计划、安装和运行确认、非无菌工艺验证、清洁验证的建议” ，2004年7月

- 参考文件

为编写本方案，参考了以下文件：

| 文件名称 | 文件编号 | 版本 | 生效日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生物安全柜系统CCA |  |  |  |
| 粉针车间SIA |  |  |  |
| 用户需求说明 |  |  |  |
| 粉针车间验证总计划 |  |  |  |
| 文件管理SOP |  |  |  |
| 生物安全柜使用手册 |  |  |  |
| 变更控制SOP |  |  |  |
| 偏差管理SOP |  |  |  |

- 系统/设备描述

  - 系统设备用途

该生物安全柜（系统编号：×××-×××-×××）由苏州苏净安泰空气净化技术有限公司提供。产品型号为xxxxx型。其位于×××一层×××车间菌种操作间（编号：×××），其主要用途为人员的身体健康和环境提供保护。

该生物安全柜（系统编号：×××-×××-×××）提供A级洁净度的单向流空气，可用于2人共同使用，操作方便；有紫外消毒功能。

  - 能力

当生物安全柜启动时，应为下部提供A级送风：

风速：0.45±20% m/s。

噪声：≤58dB。

  - 设计和运行特点

该生物安全柜由支架、箱体、脚轮、支撑脚、总电源开关、操作面板、插座、送风风机、送风电动阀、送风高效过滤器、压差表、均流板、排风风机、排风电动阀、排风风管、排风高效过滤器、照明灯、紫外灯、控制器、下降气流风速传感仪、流入气流风速传感仪、排风气流风速传感仪、行程开关等组成。

该生物安全柜对应的送风设计气流形式为顶送下侧回的方式，系统回风及前窗吸入气流全部排至室外。

工作腔为全不锈钢一体成型，工作区左右及后部、底部采用负压双层结构，工作台面为可拆卸式的安装，便于内部清洁。工作台面左下方设有排污阀。

设备控制系统采用LCD窗口，动态显示运行状态及故障信息。应用变频控制技术使工作腔内气流始终保持在稳定平衡状态。设有风机故障报警、移门开启高度超标报警、高效过滤器失效报警。

- 文件管理规范

记录用笔：

- 使用蓝色签字笔记录。

签名：

- 受权的人员才能签署文件。

- 应签全名，除非文件另有规定。

- 签名应始终一致。

填写栏目：

- 所有栏目必须填写。

- 填写内容与上面栏目相同也应重新填写。

- 填写栏目内容，应按照实际测试情况，对测试结果使用对勾“√”填写，只能选择一种测试结果填写。

如下：

| 文件名称 | 是否完整可读 |
| --- | --- |
| 安装确认方案 | √ 是 否 |

- 若有单个栏目不需要填入内容，则在空白处填写英文字母“不适用”的简写“N/A”，表示无此项内容。

- 若有多个栏目不需要填入内容，应用斜线划掉，斜线上方填写“N/A” ，下方签名并注明日期。

如下：

|  | N/A |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 签名 日期 |  |  |

更改错误：

- 在错误处划线，填入正确的内容，签名并注明更改日期，确保原先信息仍清晰可识别。

如：2014年01月02日      修改人签名和修改日期

2014年01月01日

记录日期：

- 年用4位数表示，日和月用2位数表示

如：2014年09月01日

使用缩略语：

- 在术语全称后的括号内注明缩写，然后才可以使用缩写。

书面语及名称：

- 使用规范的书面语及名称。

- 文件前后名称要一致。

- 测试项目列表

在下面的表格列出了本方案将要执行的测试。

| 测试编号 | 安装确认测试项目 |
| --- | --- |
| 11.1 | 先决条件确认 |
| 11.2 | 人员确认 |
| 11.4 | 文件确认 |
| 11.3 | 培训确认 |
| 11.5 | 安装确认 |
| 11.6 | 部件确认 |
| 11.7 | 仪器仪表校准确认 |
| 11.8 | HEPA过滤器安装确认 |
| 11.9 | 公用设施连接确认 |
| 11.10 | 电路图确认 |

- 安装确认测试

  - 先决条件确认

- 目的

      - 确认现场验收测试（调试）报告已经完成并审批。如果存在遗留尾项，遗留尾项不影响IQ进行。

      - 确认DQ报告已经完成并审批。如果存在未关闭的偏差，偏差不影响IQ的进行。

- 程序

      - 检查生物安全柜现场验收测试（调试）报告，记录报告名称，报告编号，报告批准日期以及是否存在遗留尾项。

      - 如存在遗留尾项，需填写遗留尾项名称、遗留尾项编号，对遗留尾项进行简述并判定是否影响IQ执行。

      - 检查生物安全柜DQ报告，记录报告名称，报告编号，报告批准日期以及是否存在未关闭的偏差。

      - 如存在未关闭的偏差，需填写偏差名称、偏差编号，对偏差进行简述并判定是否影响IQ执行。

- 可接受标准

      - 现场验收测试（调试）报告已经完成并审批。

      - DQ报告已经完成并审批。

- 测试报告

测试结果填写在测试报告1《先决条件确认》表内，如有偏差记录在偏差报告中。

  - 人员确认

- 目的

确认所有执行本方案的人员以及签名。

- 程序

      - 列出所有执行本方案的人员（姓名、公司、部门和职位）。

      - 执行方案人员本人在签名处使用黑色签字笔书写本人签名以及测试日期。

- 可接受标准

所有执行本方案人员本人在签名处使用黑色签字笔正确书写本人签名。

- 测试报告

测试结果填写在测试报告2《人员确认》表内。

  - 文件确认

- 目的

      - 确认用于检查、安装、维修所需文件的完整性、可读性。

      - 确认用于检查、安装、维修所需文件的存放位置。

- 程序

      - 在测试报告3《文件确认》中列出用于生物安全柜检查、安装、维修所需所有技术文件、图纸名称。

      - 根据文件名称，核实文件是否完整可读。

      - 记录文件编号、版本，以及文件存放地点。

- 可接受标准

      - 所有文件都是完整的、可读的。

      - 所提供的图纸应标有“竣工”标记。

- 测试报告

测试结果填写在测试报告 3《文件确认》表内，如有偏差记录在偏差报告中

  - 培训确认

- 目的

确认所有参与方案实施的人员经过本方案的培训。

- 程序

      - 对方案实施人员进行生物安全柜IQ方案培训，记录方案名称、方案编号、版本号，并由培训人根据《培训SOP》（文件编号：[编号]，版本：[版本]）对方案实施人员培训效果进行评价。

      - 检查方案实施人员是否熟悉生物安全柜，包括：功能描述、系统操作、系统维修手册等，并填写记录。

- 可接受标准

      - 所有方案实施人员已经过本IQ方案培训，且培训合格。

      - 所有方案实施人员对：功能描述、系统操作、系统维修手册进行培训，培训记录存在。

- 测试报告

测试结果填写在测试报告4《培训确认》表内，如有偏差记录在偏差报告中。

  - 安装确认

- 目的

确认生物安全柜安装在系统规定的地点并已安装完毕。

- 程序

      - 检查生物安全柜安装位置是否同[名称]竣工版平面布局图（图纸编号：[Title]，版本：[Title]）要求一致。

      - 目测检查安装现场是否安全牢固，确认没有明显的主要设备部件空缺。

      - 目测检查安装现场是否有连接在系统中但未连接完全的电缆、管路等。

      - 外观是否完好，无划痕，无油漆脱落。

      - 脚轮转动灵活，无阻碍。

      - 检查生物安全柜四周是否有足够的空间进行操作维修。

      - 是否提供设备标识牌。

- 可接受标准

      - 生物安全柜按照规定的位置进行安装。

      - 生物安全柜安装完整牢固。

- 测试报告

测试结果填写在测试报告5《安装确认》表内，如有偏差记录在偏差报告中。

  - 部件确认

- 目的

确认关键部件名称、部件编号、规格型号、技术参数、制造商同生物安全柜部件清单（文件编号：[Title]，版本：[Title]）一致。

- 程序

      - 取得生物安全柜部件清单。

      - 检查并在测试报告6《部件确认》中记录部件名称、部件编号、规格型号、技术参数、制造商。判定是否同生物安全柜部件清单一致。

      - 在生物安全柜部件清单上标注日期和签名，并以附件附上。

- 可接受标准

关键部件的名称、部件编号、规格型号、技术参数、制造商同生物安全柜部件清单一致。

- 测试报告

测试结果填写在测试报告6《部件确认》表内，如有偏差记录在偏差报告中。

  - 仪器仪表校准确认

- 目的

      - 确认生物安全柜仪器仪表经过校准，且在有效期内。

      - 确认IQ测试使用仪器仪表经过校准，且在有效期内。

- 程序

      - 在测试报告7中记录生物安全柜系统/设备仪器仪表名称、编号、型号、用途、校准证书编号、校准日期以及下次校准日期，并附上仪器校准证明。并检查是否能够追溯到中国国家计量基准。

      - 在测试报告7中记录生物安全柜IQ测试用仪器仪表名称、编号、型号、用途、校准证书编号、校准日期以及下次校准日期，并附上仪器校准证明。检查是否能够追溯到中国国家计量基准。

- 可接受标准

      - 生物安全柜仪器仪表均经过校准，且在有效期内。

      - IQ测试用仪器仪表均经过校准，且在有效期内。

      - 用于校准的计量标准至少应该能够追溯到中国国家计量基准。

- 测试报告

测试结果填写在测试报告7《仪器仪表校准确认》表内，并将发现的偏差记录在偏差报告中。

  - HEPA过滤器安装确认

- 目的

确认高效过滤器的安装符合要求，且具有效率证书。

- 程序

      - 检查高效过滤器已安装，记录每一个高效过滤器序列号和型号规格。

      - 取得所有高效过滤器的效率证书，记录高效过滤器对应的效率证书编号，检查过滤级别/过滤效率是否同设计标准一致。

      - 复印检查过的效率证书，签上姓名和日期，以附件附在报告中。

- 可接受标准

      - 高效过滤器的安装均符合要求。

      - 高效过滤器均具有效率证书。

- 测试报告

测试结果填写在测试报告8《HEPA过滤器安装确认》表内，如有偏差记录在偏差报告中。

  - 公用设施连接确认

- 目的

      - 确认生物安全柜运行需要的公用系统已经正确连接。

      - 确认生物安全柜运行需要的公用系统的参数满足使用要求。

- 程序

      - 取得生物安全柜的公用工程需求说明，在测试报告9《公用系统连接确认》中列出运行需要的公用系统及参数。

      - 现场检查各公用系统是否正确连接，记录公用系统运行参数是否满足使用要求。

- 可接受标准

      - 生物安全柜运行需要的公用系统已经正确连接。

      - 生物安全柜运行需要的公用系统的参数满足使用要求。

- 测试报告

测试结果填写在测试报告9《公用设施连接确认》表内，如有偏差记录在偏差报告中。

  - 电路图确认

- 目的

确认控制柜内的硬件、线路的连接及编号是否和电路图（图纸编号：[Title]， 版本：[Title]）保持一致。

- 程序

      - 复印一份竣工版的电路图。

      - 按照电路图检查控制柜内的硬件、线路连接及编号是否正确。

      - 如果超过100个线路，将按照线路数量的10%进行检查。如果在检查过程中发现任何线路连接错误，将对线路连接进行100%检查。

      - 现场安装情况同电路图一致用黄色荧光笔标出；现场安装情况同电路图不一致则用红色笔标出，并注明正确信息。

      - 执行人和审核人应在审查过的电路图上签名并标注日期并附在报告中。

- 可接受标准

控制柜内的硬件、线路的连接及编号和电路图保持一致。

- 测试报告

测试结果填写在测试报告10《电控柜和电路图确认》表内，如有偏差记录在偏差报告中。

- 偏差处理

如安装确认执行过程中出现任何偏差之处，需按照《[Title] SOP》，文件编号[Title]，版本：[Title]处理。对安装确认中出现每个偏差都要给予一个唯一的编号并记录在偏差报告里。在偏差清单（测试报告11）中汇总所有的偏差，并注明解决日期。

如有需要可复印偏差报告。

- 变更控制

如安装确认中存在变更，需按照《XXXSOP》文件，文件编号：[Title]，版本：[Title]进行控制并提交报告，变更控制表将被收集。

- 安装确认总结

执行本方案并完成了纠正措施之后，将生成一份最终报告。将编写对所获得结果的总结，并根据这些结果得出结论。并由负责验证的审核人及批准人做出正式的接受/拒绝验证结果的决定。

IQ报告将包括签批页、测试结果分析、偏差变更处理、验证结论和建议、附件清单、测试记录组成。

- 附件清单

在附件清单中记录所有附在本方案中的文件，注明页数和相关的测试报告。

- 支持性附录清单

在支持性附录清单中记录所有对测试报告数据进行支持的各类文件，如：培训记录、校准证书、各种图表等文件。应注明附录编号、名称和页数。

附录编号可遵循附录所属附件号码，即所属附件1的附录即为附录1。如附件中仅有一个附录，则以附录所属附件编号表示，例如：附录1，附录4。如一个附件中包含多个附录，可按顺序进行编号，例如：附录1-1，附录1-2。名称为此附录的名称。页数为此项附录所包含所有页数。

- 测试报告

按照本方案中的测试项目设置，测试报告为：

测试报告1

先决条件确认

| 目的 | 确认现场验收测试（调试）报告已经完成并审批。如果存在遗留尾项，则遗留尾项不影响IQ进行。 确认DQ报告已经完成并审批。如果存在未关闭的偏差，偏差不影响IQ的进行。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程序 | 检查生物安全柜现场验收测试/调试报告，记录报告名称，报告编号，报告批准日期以及是否存在遗留尾项。 如存在遗留尾项，需填写遗留尾项名称、遗留尾项编号，对遗留尾项进行简述并判定是否影响IQ执行。 检查生物安全柜DQ报告，记录报告名称，报告编号，以及是否存在未关闭的偏差。 如存在未关闭的偏差，需填写偏差名称、偏差编号，对偏差进行简述并判定是否影响IQ执行。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可接受标准 | 现场验收测试/调试报告已经完成并审批。 DQ报告已经完成并审批。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 现场验收测试/调试文件状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告名称 |  |  | 报告编号 | 批准日期 |  | 是否存在遗留尾项 |  | 确认人签字/日期 |
|  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
| 遗留尾项分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 遗留尾项名称 |  | 遗留尾项编号 |  |  | 简述 | 是否影响IQ执行 |  | 确认人签字/日期 |
|  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
| DQ文件状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告名称 |  |  | 报告编号 | 批准日期 |  | 是否存在未关闭偏差 |  | 确认人签字/日期 |
|  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
| 未关闭偏差分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差名称 |  |  | 偏差编号 | 简述 |  | 是否影响IQ执行 |  | 确认人签字/日期 |
|  |  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
| 备注/偏差/支持性文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： □合格 □不合格 |  |  |  | 执行人签字/日期 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 审核人签字/日期 |  |  |  |  |

测试报告2

人员确认

| 目的 |  |  | 确认所有执行本方案的人员以及签名。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程序 |  |  | 列出所有执行本方案的人员（姓名、公司、部门和职位）。 执行方案人员本人在签名处使用黑色签字笔书写本人签名以及测试日期。 |  |  |  |
| 可接受标准 |  |  | 所有执行本方案人员本人使用黑色签字笔正确书写本人签名。 |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 签名 | 公司 | 部门 | 职位 | 日期 |

测试报告3

文件确认

| 目的 |  | 确认用于检查、安装、维修所需文件的存放位置。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程序 |  | 在测试报告3中列出用于生物安全柜系统/设备检查、安装、维修所需所有技术文件、图纸名称。 根据文件名称，核实文件是否完整可读。 记录文件编号、版本，以及文件存放地点。 |  |  |  |  |  |  |
| 可接受标准 |  | 所有文件都是完整的、可读的。 所提供的图纸应标有“竣工”标记。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 文件名称 | 是否完整可读 | 文件编号 | 版本 | 是否有“竣工”标记 | 存放地点 | 结果 | 确认人签字/日期 |
|  | 工艺设备布置图 | □是 □否 |  |  | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |  |
|  | 操作手册/维护手册 | □是 □否 |  |  | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |  |
|  | 生物安全柜结构示意图 | □是 □否 |  |  | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |  |
|  | 生物安全柜电路图 | □是 □否 |  |  | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |  |
|  | 部件清单 | □是 □否 |  |  | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |  |
|  | 生物安全柜合格证明文件 | □是 □否 |  |  | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |  |
|  | 材质证明文件 | □是 □否 |  |  | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |  |
| 备注/偏差/支持性文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  | 执行人签字/日期 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 审核人签字/日期 |  |  |  |

测试报告4

培训确认

| 目的 |  |  | 确认所有参与方案实施的人员经过培训。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程序 |  |  | 对方案实施人员进行生物安全柜IQ方案培训，记录方案名称、方案编号、版本号，并由培训人根据《xxx 培训SOP》（文件编号：xxx，版本：xx）对方案实施人员培训效果进行评价。 检查方案实施人员是否针对生物安全柜，包括：功能描述、系统操作、系统维修手册等进行培训，并填写培训记录。 |  |  |  |  |  |  |
| 可接受标准 |  |  | 所有方案实施人员已经过生物安全柜IQ方案培训，培训效果合格。 所有方案实施人员对：功能描述、系统操作、系统维修手册进行培训，培训记录存在。 |  |  |  |  |  |  |
| 方案名称 生物安全柜IQ方案 ，方案编号 ，版本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 部门/职位 |  | 培训效果确认 |  | 是否填写培训记录 | 结果 | 确认人签字/日期 |
|  |  |  |  | □合格 □不合格 |  | □是 □否 | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | □合格 □不合格 |  | □是 □否 | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | □合格 □不合格 |  | □是 □否 | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | □合格 □不合格 |  | □是 □否 | □合格 □不合格 |  |
| 文件名称 ，文件编号 ，版本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 部门/职位 |  | 培训效果确认 |  | 是否填写培训记录 | 结果 | 确认人签字/日期 |
|  |  |  |  | □合格 □不合格 |  | □是 □否 | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | □合格 □不合格 |  | □是 □否 | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | □合格 □不合格 |  | □是 □否 | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | □合格 □不合格 |  | □是 □否 | □合格 □不合格 |  |
| 备注/偏差/支持性文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  | 执行人签字/日期 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 审核人签字/日期 |  |  |  |

测试报告5

安装确认

| 目的 |  | 确认生物安全柜安装在系统规定的地点并已安装完毕。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程序 |  | 检查生物安全柜安装位置是否同[名称]竣工版平面布局图（图纸编号：[Title]，版本：[Title]）要求一致。 目测检查安装现场是否安全牢固，确认没有明显的主要设备部件空缺。 目测检查安装现场是否有连接在系统中但未连接完全的电缆、管路等。 外观是否完好，无划痕，无油漆脱落。 脚轮转动灵活，无阻碍。 检查生物安全柜四周是否有足够的空间进行操作维修。 是否提供设备标识牌。 |  |  |  |  |
| 可接受标准 |  | 生物安全柜按照规定的位置进行安装。 生物安全柜安装完整牢固。 |  |  |  |  |
| 安装位置确认 |  |  |  |  |  | 确认人签字/日期 |
| 要求安装位置 |  |  | 实际安装位置 |  | 结果 |  |
| xxx间（编号：xxx） |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 安装检查确认 |  |  |  |  |  | 确认人签字/日期 |
| 序号 | 施工说明要求 |  | 检查结果 |  | 结果 |  |
|  | 检查生物安全柜安装位置是否同[名称]竣工版平面布局图（图纸编号：[Title]，版本：[Title]）要求一致。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | 目测检查安装现场是否安全牢固，确认没有明显的主要设备部件空缺或损坏。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | 目测检查安装现场是否有连接在系统中但未连接完全的电缆、管路等。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | 外观是否完好，无划痕，无油漆脱落。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | 脚轮转动灵活，无阻碍。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | 检查生物安全柜四周是否有足够的空间进行操作维修。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  | 是否提供设备标识牌。 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 备注/偏差/支持性文件 |  |  |  |  |  |  |
| 结论： □合格 □不合格 |  |  |  | 执行人签字/日期 |  |  |
|  |  |  |  | 审核人签字/日期 |  |  |

测试报告6

部件确认

| 目的 |  |  | 确认生物安全柜关键部件名称、部件编号、规格型号、技术参数、制造商同生物安全柜部件清单（文件编号：xxx，版本：xx）一致。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程序 |  |  | 取得生物安全柜部件清单。 检查并在测试报告6中记录部件名称、部件编号、规格型号、技术参数、制造商。判定是否同生物安全柜部件清单一致。 在生物安全柜部件清单上标注日期和签名，并以附件附上。 |  |  |  |  |  |
| 可接受标准 |  |  | 关键部件的名称、部件编号、规格型号、技术参数、制造商同生物安全柜部件清单一致。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 部件名称 | 部件编号 | 规格型号 | 技术参数 |  | 制造商 | 结果 | 确认人签字/日期 |
|  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 备注/偏差/支持性文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  | 执行人签字/日期 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 审核人签字/日期 |  |  |  |

测试报告7

仪器仪表校准确认

| 目的 |  |  | 确认生物安全柜仪器仪表经过校准，且在有效期内。 确认IQ测试使用仪器仪表经过校准，且在有效期内。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程序 |  |  | 在测试报告7《仪器仪表校准确认》中记录仪器仪表名称、编号、型号、位置/用途、校准证书编号、校准日期以及下次校准日期。检查是否能够追溯到中国国家计量基准。 在测试报告7《仪器仪表校准确认》中记录IQ测试用仪器仪表名称、编号、型号、用途、校准证书编号、校准日期以及下次校准日期。检查是否能够追溯到中国国家计量基准。 复印检查过的校准证书，签上姓名和日期，附在报告中。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可接受标准 |  |  | 生物安全柜仪器仪表均经过校准，且在有效期内。 IQ测试用仪器仪表均经过校准，且在有效期内。 用于校准的计量标准至少应该能够追溯到中国国家计量基准。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 仪器仪表名称 | 编号 | 型号 | 用途 | 校准证书编号 |  | 校准日期 | 下次校准日期 | 结果 | 确认人签字/日期 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 测试 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 仪器仪表名称 | 编号 | 型号 | 用途 | 校准证书编号 |  | 校准日期 | 下次校准日期 | 结果 | 确认人签字/日期 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 备注/偏差/支持性文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 执行人签字/日期 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 审核人签字/日期 |  |  |  |  |

测试报告8 
HEPA过滤器安装确认

| 目的 |  |  | 确认高效过滤器的安装符合要求，且具有效率证书。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程序 |  |  | 检查高效过滤器已安装，记录每一个高效过滤器序列号和型号规格。 取得所有高效过滤器的效率证书，记录高效过滤器对应的效率证书编号，检查过滤级别/过滤效率是否同设计标准一致。 复印检查过的效率证书，签上姓名和日期，以附件附在报告中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可接受标准 |  |  | 高效过滤器的安装均符合要求。 高效过滤器均具有效率证书。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 型号规格 |  | 序列号 | 证书编号 |  | 过滤级别/过滤效率 | 设计标准 |  | 结果 | 确认人签字/日期 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 备注/偏差/支持性文件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 执行人签字/日期 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 审核人签字/日期 |  |  |  |  |  |

测试报告9

公用系统连接确认

| 目的 |  | 确认运行需要的公用系统已经正确连接。 确认运行需要的公用系统的参数满足使用要求。 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程序 |  | 取得公用工程需求说明，在测试报告9《公用系统连接确认》中列出生物安全柜运行需要的公用系统及参数。 现场检查各公用系统是否正确连接，运行参数是否满足使用要求。 |  |  |  |  |
| 可接受标准 |  | 运行需要的公用系统已经正确连接。 运行需要的公用系统的参数满足使用要求。 |  |  |  |  |
| 序号 | 连接的公用设施 | 序号 | 连接的公用设施 | 序号 | 连接的公用设施 | 序号 |
|  | 电源 |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 备注/偏差/支持性文件 |  |  |  |  |  |  |
| 结论： □合格 □不合格 |  |  |  | 执行人签字/日期 |  |  |
|  |  |  |  | 审核人签字/日期 |  |  |

测试报告10

电路图确认

| 目的 |  | 确认控制柜内的硬件、线路的连接及编号是否和电路图（图纸编号：xxx， 版本：xx）保持一致。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程序 |  | 复印一份竣工版的电路图。 按照电路图检查控制柜内的硬件、线路连接及编号是否正确。 如果超过100个线路，将按照线路数量的10%进行检查。如果在检查过程中发现任何线路连接错误，将对线路连接进行100%检查。 现场安装情况同电路图一致用黄色荧光笔标出；现场安装情况同电路图不一致则用红色笔标出，并注明正确信息。 执行人和审核人应在审查过的电路图上签名并标注日期并附在报告中。 |  |  |  |  |  |
| 可接受标准 |  | 控制柜内的硬件、线路的连接及编号和电路图保持一致。 |  |  |  |  |  |
| 序号 | 图纸名称 | 图纸编号 | 电气部件核对情况 |  | 电路连接核对情况 | 结果 | 确认人签字/日期 |
|  |  |  | □一致 □不一致 |  | □一致 □不一致 | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  | □一致 □不一致 |  | □一致 □不一致 | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  | □一致 □不一致 |  | □一致 □不一致 | □合格 □不合格 |  |
| 备注/偏差/支持性文件 |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： □合格 □不合格 |  |  |  | 执行人签字/日期 |  |  |  |
|  |  |  |  | 审核人签字/日期 |  |  |  |

测试报告11
偏差清单

| 偏差编号 | 偏差日期 | 测试报告号 | 描述 | 纠偏措施 | 确认人签字/日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |