生物安全柜运行确认方案

|  | 职务 | 姓名 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |

修订历史

| 版本 | 日期 | 修订原因 |
| --- | --- | --- |
| 01 |  | 新制订 |

目录

1.	介绍	4

2.	目的	4

3.	范围	4

3.1	范围内	4

3.2	范围外	4

4.	职责	4

4.1	[名称] 职责	4

5.	缩略语	6

6.	法规和指南	7

6.1	法规	7

6.2	指南	7

7.	参考文件	8

8.	系统/设备描述	9

8.1	系统设备用途	9

8.2	能力	9

8.3	设计和运行特点	9

9.	文件管理规范	10

10.	测试项目列表	12

11.	运行确认测试	13

11.1	先决条件确认	13

11.2	人员确认	13

11.3	SOP确认	14

11.4	培训确认	14

11.5	测试仪器仪表校准确认	15

11.6	操作顺序确认	15

11.7	风速确认	16

11.8	高效过滤器检漏确认	18

11.9	悬浮粒子浓度确认	19

11.10	气流流型确认	22

11.11	照度确认	23

11.12	紫外线辐射强度确认	24

11.13	噪声确认	25

11.14	报警确认	26

11.15	联锁确认	26

12.	偏差处理	27

13.	变更控制	27

14.	运行确认总结	27

15.	附件清单	27

16.	支持性附录清单	27

17.	测试报告	28

- 介绍

xxx有限公司位于xxx，现在xxx新建一个粉针车间，用于生产xxx。该厂房名称为xxx，共有xx层，建筑面积xxx。该项目要通过中国GMP 2010版。

生物安全柜根据系统影响评估的方法确定为直接影响系统，系统编号[编号]。

通过风险评估的方法评估了部件的关键性，识别出潜在危险及其对产品的影响。详细信息参见部件关键性评估报告（报告名称：[名称]，编号：[编号]）。

所有直接影响系统将按照VMP（文件编号：XXX）所附的验证矩阵进行确认，本方案为生物安全柜的运行确认，因此所有的运行确认活动将按照本方案执行并记录。

- 目的

运行确认为 [名称]（公司名称）粉针车间前验证的一部分。

本运行确认方案的目的是通过记录在案的测试，确定生物安全柜所有关键组件按照设计在已定的限度和容许范围内能够正常的使用，稳定可靠，能够满足中国GMP的要求。运行确认的测试和检查的结果将按照该验证方案进行记录。

- 范围

  - 范围内

本运行确认的范围为粉针车间[名称]层[Title]房间（房间编号：xxx）的生物安全柜（设备编号：XX，设备型号：xxx）的运行确认。

  - 范围外

下述内容不属于生物安全柜安装确认：

N/A

- 职责

  - 验证办公室职责

- 编写方案

- 执行前审核和批准本方案。

- 保证在执行前所有的未完成项和先决条件得到满足。

- 在需要的时候，提供必要的人员进行关键和非关键的测量、记录和控制仪表的校准。

- 方案实施

- 偏差报告编写

- 报告编写

- 审核和批准报告

- 缩略语

在下面的表格中规定了本方案中使用的缩略语。

| 缩略语 | 定义 |
| --- | --- |
| AHU | Air Conditioning Handing Unit 空调机组 |
| BSC | Bio-Safety Cabinet 生物安全柜 |
| CCA | Component Criticality Assessment 部件关键性评估 |
| GAMP | Good Automated Manufacturing Practice 良好自动化生产实践指南 |
| GMP | Good Manufacturing Practice 药品生产质量管理规范 |
| HEPA | High Efficiency Particulate Air 高效空气过滤器 |
| HVAC | Heating, Ventilation and Air Conditioning 采暖通风和空调系统 |
| HMI | Human Machine Interface 人机界面 |
| IQ | Installation Qualification 安装确认 |
| ISPE | International Society for Pharmaceutical Engineering 国际制药工程协会 |
| ICH | Harmonization of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for Human Use 人用药品注册技术要求国际协调会 |
| OQ | Operation Qualification 运行确认 |
| PQ | Performance Qualification 性能确认 |
| PLC | Programmable Logic Controller 可编程逻辑控制器 |
| RA | Risk Assessment 风险评估 |
| SOP | Standard Operation Procedures 标准操作程序 |

- 法规和指南

为编写本方案，参考了以下法规和指南：

  - 法规

- 国家食品药品监督管理局（SFDA），中国，药品生产质量管理规范（2010年修订），2011 年03月

- 中华人民共和国建设部，JG 170—2005，生物安全柜，2005年6月1日

- 国家食品药品监督管理局（SFDA），YY 0569—2005，生物安全柜，2006年6月1日

  - 指南

- ISPE指南第5卷“调试和确认”2001年第一版

- 药品监管公约，药品监管合作计划，“有关验证主计划、安装和运行确认、非无菌工艺验证、清洁验证的建议”，2004年7月

- WHO 关于GMP要求的指南， 第二部分：验证，1997年

- ISPE 新建和改造的工厂医药工程指南，第4卷-水和蒸汽系统，2011年第二版

- GAMP5 良好自动化生产实践指南，2008年第5版

- 参考文件

为编写本方案，参考了以下文件：

| 文件名称 | 文件编号 | 版本 | 生效日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生物安全柜系统CCA |  |  |  |
| 粉针车间SIA |  |  |  |
| 用户需求说明 |  |  |  |
| 粉针车间验证总计划 |  |  |  |
| 文件管理SOP |  |  |  |
| 生物安全柜使用手册 |  |  |  |
| 变更控制SOP |  |  |  |
| 偏差管理SOP |  |  |  |

- 系统/设备描述

  - 系统设备用途

该生物安全柜（系统编号：×××-×××-×××）由苏州苏净安泰空气净化技术有限公司提供。产品型号为xxxxx型。其位于×××一层×××车间菌种操作间（编号：×××），其主要用途为人员的身体健康和环境提供保护。

该生物安全柜（系统编号：×××-×××-×××）提供A级洁净度的单向流空气，可用于2人共同使用，操作方便；有紫外消毒功能。

  - 能力

当生物安全柜启动时，应为下部提供A级送风：

风速：0.45±20% m/s。

噪声：≤58dB。

  - 设计和运行特点

该生物安全柜由支架、箱体、脚轮、支撑脚、总电源开关、操作面板、插座、送风风机、送风电动阀、送风高效过滤器、压差表、均流板、排风风机、排风电动阀、排风风管、排风高效过滤器、照明灯、紫外灯、控制器、下降气流风速传感仪、流入气流风速传感仪、排风气流风速传感仪、行程开关等组成。

该生物安全柜对应的送风设计气流形式为顶送下侧回的方式，系统回风及前窗吸入气流全部排至室外。

工作腔为全不锈钢一体成型，工作区左右及后部、底部采用负压双层结构，工作台面为可拆卸式的安装，便于内部清洁。工作台面左下方设有排污阀。

设备控制系统采用LCD窗口，动态显示运行状态及故障信息。应用变频控制技术使工作腔内气流始终保持在稳定平衡状态。设有风机故障报警、移门开启高度超标报警、高效过滤器失效报警。

- 文件管理规范

记录用笔：

- 使用蓝色签字笔记录。

签名：

- 被授权的人员才能签署文件。

- 应签全名，除非文件另有规定。

- 签名应始终一致。

填写栏目：

- 所有栏目必须填写。

- 填写内容与上面栏目相同也应重新填写。

- 填写栏目内容，应按照实际测试情况，对测试结果使用对勾“√”填写，只能选择一种测试结果填写。

如下：

| 文件名称 | 是否完整可读 |
| --- | --- |
| 运行确认方案 | √是 否 |

- 若有单个栏目不需要填入内容，则在空白处填写英文字母“不适用”的简写“N/A”，表示无此项内容。

- 若有多个栏目不需要填入内容，应用斜线划掉，斜线上方填写“N/A” ，下方签名并注明日期。

如下：

|  | N/A |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 签名 日期 |  |  |

更改错误：

- 在错误处划线，填入正确的内容，签名并注明更改日期，确保原先信息仍清晰可识别。

如：2011年01月02日      修改人签名和修改日期

2011年01月01日

记录日期：

- 年用4位数表示，日和月用2位数表示

如：2011年09月01日

使用缩略语：

- 在术语全称后的括号内注明缩写，然后才可以使用缩写。

书面语及名称：

- 使用规范的书面语及名称。

- 文件前后名称要一致。

- 测试项目列表

在下面的表格列出了本方案将要执行的测试。

| 测试编号 | 运行确认测试项目名称 |
| --- | --- |
| 11.1 | 先决条件确认 |
| 11.2 | 人员确认 |
| 11.3 | SOP确认 |
| 11.4 | 培训确认 |
| 11.5 | 测试仪器仪表校准确认 |
| 11.6 | 操作顺序确认 |
| 11.7 | 风速确认 |
| 11.8 | 高效过滤器检漏确认 |
| 11.9 | 悬浮粒子浓度确认 |
| 11.10 | 气流流型确认 |
| 11.11 | 照度确认 |
| 11.12 | 紫外线辐射强度确认 |
| 11.13 | 噪声确认 |
| 11.14 | 报警确认 |
| 11.15 | 联锁确认 |

- 运行确认测试

  - 先决条件确认

- 目的

      - 确认DQ报告已经完成并审批，如存在未关闭的偏差，偏差不影响OQ的进行。

      - 确认IQ报告已经完成并审批，如存在未关闭的偏差，偏差不影响OQ的进行。

      - 确认生物安全柜仪器仪表在有效期内。

- 程序

      - 检查生物安全柜DQ报告，记录报告名称，报告编号，报告批准日期以及是否存在未关闭的偏差。

      - 如存在未关闭的偏差，需填写偏差名称、偏差编号，对偏差进行简述并判定是否影响OQ执行。

      - 检查生物安全柜IQ报告，记录报告名称，报告编号，报告批准日期以及是否存在未关闭的偏差。

      - 如存在未关闭的偏差，需填写偏差名称、偏差编号，对偏差进行简述并判定是否影响OQ执行。

      - 检查生物安全柜IQ报告（报告编号：[No.]）中仪器仪表校准测试报告，检查仪器仪表校准日期。并将测试报告复印件作为附件。

- 可接受标准

      - DQ报告已经完成并审批，未存在偏差或存在的偏差不影响OQ的执行。

      - IQ报告已经完成并审批，未存在偏差或存在的偏差不影响OQ的执行。

      - 生物安全柜仪器仪表均经过校准，且在有效期内。

- 测试报告

测试结果填写在测试报告1《先决条件确认》表内，如有偏差记录在偏差报告中。

  - 人员确认

- 目的

确认所有执行本方案的人员以及签名。

- 程序

      - 列出所有执行本方案的人员（姓名、公司、部门和职位）。

      - 执行方案人员本人在签名处使用黑色签字笔书写本人签名。

- 可接受标准

      - 所有执行本方案人员本人使用蓝色签字笔正确书写本人签名。

      - 所有执行本方案的人员（姓名、签名、公司、部门和职位）已记录。

- 测试报告

测试结果填写在测试报告2《人员确认》表内。

  - SOP确认

- 目的

确认生物安全柜相关SOP的文件状态。

- 程序

      - 在测试报告3《SOP确认》中记录生物安全柜运行确认所需要文件名称。

      - 记录文件编号，以及文件审核状态。

- 可接受标准

      - 生物安全柜运行所需要的文件都存在。

      - 文件处于已批准或草稿状态。

- 测试报告

测试结果填写在测试报告 3《SOP确认》表内，如有偏差记录在偏差报告中。

  - 培训确认

- 目的

确认所有参与方案实施的人员经过验证活动培训。

- 程序

      - 对方案实施人员进行生物安全柜OQ方案培训，记录方案名称、方案编号、版本号，并由培训人根据《[名称] 培训SOP》（文件编号：[编号]，版本：[版本]）对方案实施人员培训效果进行评价。

      - 取得培训记录的复印件，附在OQ报告中。

- 可接受标准

所有方案实施人员已经过生物安全柜OQ方案培训，培训效果合格。

- 测试报告

测试结果填写在测试报告4《培训确认》表内，如有偏差记录在偏差报告中。

  - 测试仪器仪表校准确认

- 目的

确认OQ测试使用仪器仪表均经过校准，且在有效期内。

- 程序

在测试报告5《测试仪器仪表校准确认》中记录[Title]OQ测试用仪器仪表名称、编号、型号、用途、校准证书编号、校准日期以及下次校准日期，并附上仪器校准证明。并检查是否能够追溯到中国国家计量基准。

- 可接受标准

      - OQ测试使用仪器仪表均经过校准，且在有效期内。

      - 用于校准的计量标准至少应该能够追溯到中国国家计量基准。

- 测试报告

测试结果填写在测试报告5《测试仪器仪表校准确认》表内，如有偏差记录在偏差报告中。

  - 操作顺序确认

- 目的

确认生物安全柜能按照生物安全柜操作手册描述顺序操作，生物安全柜运行正常，同生物安全柜操作手册描述结果一致。

- 程序

      - 取得生物安全柜操作手册复印件。根据操作手册描述操作方法运行系统，执行一个操作周期。

      - 通过观察设备运行状态确认每个运行阶段的运行状态。

      - 在生物安全柜操作手册复印件中标示已确认的部分：

如运行阶段的状态同文件描述相同则用黄色荧光笔标出。

如运行阶段的状态同文件描述不同则用红色荧光笔标出。

      - 在已检验的生物安全柜操作手册复印件上标注日期和签名，并以附件形式附上。

- 可接受标准

按照生物安全柜操作手册操作顺序来进行操作，生物安全柜运行正常，每一步的执行结果同文件描述相同。

- 测试报告

测试结果填写在测试报告6《操作顺序确认》表内，如有偏差记录在偏差报告中。

  - 风速确认

- 目的

确认生物安全柜送风风速和流入气流风速满足要求。

- 程序

      - 打开移门至200mm高度；

      - 开启生物安全柜，按动操作屏上“送风机”键进行送风，连续运行十分钟，待设备运行稳定。

      - 测试步骤一

送风风速测试点分布：

测试区边界与生物安全柜的内壁及前窗操作口的距离为150mm；

测点等距分布，形成正方形不大于150mmX150mm；

测点最少有3排，每排7个点。

送风风速测试点分布如下图所示：

送风风速测试点布置图

采用校验过的风速仪测出每个点读数，风速仪尽可能的接近送风风速测试点布置图的位置。

风速测试点位于高于前窗操作口上沿100mm处的水平面上。

生物安全柜送风的平均风速=各测试点风速之和/测试点数。

各测试点实测风速和平均风速的偏差=（实测风速-平均风速）/平均风速。

      - 测试步骤二

流入气流风速测试点分布：

测点的水平间隔为100mm；

测点的垂直方向分别距工作窗口上边缘1/4工作窗口高度处和3/4工作窗口高度处。

流入气流风速测试点分布如下图所示：

流入气流风速测试点布置图

流入气流风速测点在工作窗开口平面上；

采用校验过的风速仪测出每个点读数，风速仪尽可能的接近流入气流风速测试点布置图的位置。

- 可接受标准

生物安全柜的各测点风速在0.36～0.54 m/s之间，各测点风速均匀度为±20%。生物安全柜操作窗口流入气流风速≥0.5 m/s。

- 测试报告

测试结果填写在测试报告7《风速确认》表内，并将发现的偏差记录在偏差报告中。

  - 高效过滤器检漏确认

- 目的

确认生物安全柜高效过滤器最大透过率符合要求。

- 程序

      - 先决条件

生物安全柜连续运行十分钟且运行稳定。

风速确认完成，且测试结果合格。

      - 将气溶胶发生器的发烟软管和静压箱的气溶胶注入口进行对接，启动气溶胶发生器，向高效过滤器上游注入PAO气溶胶烟雾。

      - 将光度计的取样软管和静压箱的上游浓度取样口进行对接，启动光度计，切换到上游浓度检测档，检测高效过滤器上游气溶胶的浓度。

      - 调整气溶胶发生器，使高效过滤器上游气溶胶烟雾浓度达到10-30μg/l，将光度计检测到的高效过滤器上游气溶胶烟雾浓度定义为100%。

      - 将光度计切换到“0”档，当无气溶胶烟雾的样品空气通过光度计时，将光度计读数归零。

      - 将光度计切换到下游浓度检测档，使用扫描探头扫描高效过滤器下游浓度，扫描范围包括高效过滤器滤材、过滤器边框、静压箱及密封处。扫描过程中，应进行锯齿型有重叠扫描以保证所有检测区域均被检查。

      - 扫描过程中，扫描探头距离高效过滤器出风面约3cm左右距离，扫描速度不宜超过5cm/s。

      - 全程记录高效过滤器的透过率。

      - 记录每个高效过滤器的最大透过率，将测试数据及数据曲线图附在报告中。

- 可接受标准

生物安全柜高效过滤器的最大透过率不大于0.01%。

- 测试报告

测试结果填写在测试报告8《高效过滤器检漏确认》表内。并将发现的偏差记录在偏差报告中。

  - 悬浮粒子浓度确认

- 目的

确认生物安全柜操作区域悬浮粒子浓度满足GMP要求。

- 程序

      - 先决条件

生物安全柜连续运行十分钟且运行稳定。

高效过滤器检漏测试已完成，且测试结果合格。

      - 按照以下公式计算取样点数目：

- 公式中：

- N为最小取样点数（如果为小数，则上进整数）

- A为洁净房间/洁净区的面积（单位为平方米）

- 例如，某洁净房间面积为111.5平方米， 111.5的平方根是10.56，向上取整为11个取样点。

- 对于任何小洁净室或局部空气净化区域，采样点的数目不得少于2个点。

      - 生物安全柜操作区悬浮粒子取样点位置如下图所示：

悬浮粒子取样点布置图

      - 取样频次

| 洁净级别 | A级 |
| --- | --- |
| 取样频次 | 每点连续三次测试 |

      - 取样量

按照以下公式计算每个采样点的单次采样量：

- 公式中：

- Vs —每个采样点一次最少采样量，单位为升（L）

- Cn,m — 相关等级最大关注粒径的浓度限值，单位为个每立方米（个/m3）

- 每个采样点的采样量不得少于2L，采样时间不得少于1min。

根据以上要求，结合测试仪器的流量，各点最小单次取样量和取样时间规定如下 ：

| 单次最小取样量 /单次取样时间 |  | 洁净级别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A级 | B级 | C级 | D级 |
| 粒子计数器 流量 | 2.83L/min | 不建议使用 | 不建议使用 | 0.00849 m3/3min | 0.00283 m3/1min |
|  | 28.3L/min | 1.0188 m3/36min | 0.7075 m3/25min | 0.0283 m3/1min | 0.0283 m3/1min |
|  | 50L/min | 1 m3/20min | 0.7 m3/14min | 0.05 m3/1min | 0.05 m3/1min |
|  | 100L/min | 1 m3/10min | 0.7 m3/7min | 0.1 m3/1min | 0.1 m3/1min |

      - 取样程序

将粒子计数器放置于生物安全柜操作区域，取样头的放置位置应尽可能的接近悬浮粒子取样点布置图中已确定的采样点位置。

取样高度选择一般距离工作台表面0.1~0.3米高度。

对于单向流，粒子计数器采样头应正对气流方向。

在粒子计数器上设定取样点编号、取样时间、取样体积等参数后，启动粒子计数器，开始测试。

取样时，应采取一切措施防止取样过程中发生污染。

测试完成后，粒子计数器将自动停止运行，将粒子计数器移至下一点。

      - 结果的统计处理

当取样点数大于9个时，若任意一个点的每次采样浓度高于最大浓度限值，则视取样不合格。

当取样点数为2～9时，计算95%置信上限值（UCL），若95% UCL值高于最大浓度限值，则视取样不合格。

- 公式中：

- M为各点平均值的算术平均值

- S为平均数的标准偏差=SQRT(((Xi1-M)2+(Xi2-M)2+……+ (XiN-M)2)/(N-1))

- Xi1 to XiN 为每单点的算术平均

- N为取样点数

- t0,95为t分布值

| 平均单点值数 （N） | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 - 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t0,95 | 6.3 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 1.9 |

- 可接受标准

| 洁净级别 | 最大浓度限值（粒子数量 / m3空气） |  |
| --- | --- | --- |
|  | 悬浮粒子粒径0.5 µm | 悬浮粒子粒径5.0 µm |
| A级 | ≤3520 part/ m3 | ≤20 part/ m3 |

- 测试报告

测试结果填写在测试报告9《悬浮粒子浓度确认》表内，如有偏差记录在偏差报告中。

  - 气流流型确认

- 目的

确认生物安全柜正常工作下的气流流型符合要求。

- 程序

      - 准备摄像机，拍摄记录烟雾流动方向和状态。

下降气流测试：在工作区域的中心线，高于观察窗下边沿10cm处，从左向右注入烟雾。

观察窗气流测试：在观察窗后2.5cm，高于观察窗下沿15cm处，从左向右注入烟雾。

前窗操作口边缘气流测试：在生物安全柜外3.8cm处，沿整个前窗操作口周边注入烟雾。

观察窗密闭性测试：在工作面上30cm，距工作窗内壁5cm到柜后侧内壁整个水平面上发烟。

      - 将摄像机拍摄的不同位置的烟雾流型分别进行编号并附在报告中，作为本方案结果。

- 可接受标准

      - 下降气流测试：烟雾气流顺畅向下，没有死区，逆流或溢出。

      - 观察窗气流测试：烟雾气流顺畅向下，没有死区，逆流或溢出。

      - 前窗操作口边缘气流测试：烟雾气流应向内，没有逆流流出；流入气流不进入工作区内。

      - 观察窗密闭性测试：生物安全柜没有烟雾溢出。

- 测试报告

测试结果填写在测试报告10《报气流流型确认》表内，如有偏差记录在偏差报告中。

  - 照度确认

- 目的

确认生物安全柜内工作台面的照度符合要求。

- 程序

      - 开启生物安全柜，按动操作屏上“照明”键，打开照明灯连续十分钟。

      - 照度测试点应位于操作台面上。

      - 在工作台面上，沿工作台面两内侧壁中心连线设置照度测量点，测量点之间的距离不得超过300mm，与侧壁最小距离为150mm。如下图所示：

照度测试点布置图

      - 采用校验过的照度计测出每个点读数，照度仪尽可能的接近照度测试点布置图的位置。

- 可接受标准

生物安全柜操作区域每点照度不小于430Lux。

- 测试报告

测试结果填写在测试报告11《照度确认》表内。并将发现的偏差记录在偏差报告中。

  - 紫外线辐射强度确认

- 目的

确认生物安全柜安装的紫光灯紫外线辐射强度符合灭菌要求。

- 程序

      - 开启生物安全柜，按动操作屏上“杀菌”键，打开紫外灯连续十分钟。

      - 紫外线辐射强度测试点位于操作台面上。

      - 沿前操作窗口工作台面两内侧壁连线的中心点设置紫外灯辐射强度测量点。如下图所示：

紫外线辐射强度测试点布置图

      - 采用校验过的紫外线强度计测出测试点的读数，紫外线强度计尽可能的接近紫外线辐射强度测试点布置图的位置。

- 可接受标准

生物安全柜内紫外线强度≥70μW/cm2。

- 测试报告

测试结果填写在测试报告12《紫外线辐射强度确认》表内。并将发现的偏差记录在偏差报告中。

  - 噪声确认

- 目的

确认生物安全柜内正常运行状况的噪声符合要求。

- 程序

      - 开启生物安全柜，按动操作屏上“送风机”键进行送风，连续运行十分钟，待设备运行稳定。

      - 噪声测试点位于生物安全柜前壁板水平中心向外300mm，且高于工作台面380mm处，如下图所示：

噪声测试点布置图

      - 采用校验过的声级计测出测试点读数，声级计尽可能的接近噪声测试点布置图的位置。

- 可接受标准

生物安全柜的噪声不超过67dB（A）。

- 测试报告

测试结果填写在测试报告13《噪声确认》表内，并将发现的偏差记录在偏差报告中。

  - 报警确认

- 目的

按照功能标准确认系统报警。

- 程序

      - 查阅生物安全柜报警清单或其它文件资料，汇总报警条目，列入测试表格。

      - 根据报警条目逐项制定触发方法以触发报警，触发方法的制定主要从以下方面考虑：

- 人为模拟设备动作或直接触发对应传感器（如：位移传感器），触发报警；

- 人为输入模拟信号（输入至传感器或直接输入至控制器），触发报警。

      - 当报警的触发存在安全问题或对设备自身存在破坏性损伤时，应由供需双方协商确定测试的必要性。

      - 根据触发条件逐项触发报警内容，记录设备响应的实际情况。

      - 根据设备响应的实际情况，判断报警是否被正确的触发。

- 可接受标准

当超出标准条件存在时，所有的报警能正确地产生。

- 测试报告

测试结果填写在测试报告14《报警确认》表内。并将发现的偏差记录在偏差报告中。

  - 联锁确认

- 目的

确认联锁功能与功能设计相符。

- 程序

      - 查阅生物安全柜文件资料，汇总联锁条目，列入测试表格。

      - 当联锁的触发存在安全问题或对设备自身存在破坏性损伤时，应由供需双方协商确定测试的必要性。

      - 人为模拟各联锁功能的实现条件，记录设备响应的实际情况。

      - 根据设备响应的实际情况，判断联锁功能是否完美实现。

- 可接受标准

联锁操作符合功能标准。

- 测试报告

测试结果填写在测试报告15《联锁确认》表内。并将发现的偏差记录在偏差报告中。

- 偏差处理

如运行确认执行过程中出现任何偏差之处，需按照《[Title] SOP》，文件编号[Title]，版本：[Title]处理。对运行确认中出现每个偏差都要给予一个唯一的编号并记录在偏差报告里。在偏差清单（测试报告[Title]）中汇总所有的偏差，并注明解决日期。

如有需要可复印偏差报告。

- 变更控制

如运行确认中存在变更，需按照《[Title] SOP》文件，文件编号：[Title]，版本：[Title]进行控制并提交报告，变更控制表将被收集。

- 运行确认总结

执行本方案并完成了纠正措施之后，将生成一份最终报告。将编写对所获得结果的总结，并根据这些结果得出结论。并由负责验证的审核人及批准人做出正式的接受/拒绝验证结果的决定。

OQ报告将包括签批页、测试结果分析、偏差变更处理、验证结论和建议、附件清单、测试记录组成。

- 附件清单

在附件清单中记录所有附在本方案中的测试报告，注明附件编号、测试报告号、名称和页数。

- 支持性附录清单

在支持性附录清单中记录所有对测试报告数据进行支持的各类文件，如：培训记录、校准证书、各种图表等文件。应注明附录编号、名称和页数。

附录编号可遵循附录所属附件号码，即所属附件1的附录即为附录1。如附件中仅有一个附录，则以附录所属附件编号表示，例如：附录1，附录4。如一个附件中包含多个附录，可按顺序进行编号，例如：附录1-1，附录1-2。名称为此附录的名称。页数为此项附录所包含所有页数。

- 测试报告

按照本方案中的测试项目设置，测试报告为：

测试报告1
先决条件确认

| 目的 | 确认DQ报告已经完成并审批，没有未关闭的偏差或存在的偏差不影响OQ的进行。 确认IQ报告已经完成并审批，没有未关闭的偏差或存在的偏差不影响OQ的进行。 确认生物安全柜仪器仪表在有效期内。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程序 | 检查生物安全柜DQ报告，记录报告名称，报告编号，报告批准日期以及是否存在未关闭的偏差。 如存在未关闭的偏差，需填写偏差名称、偏差编号，对偏差进行简述并判定是否影响OQ执行。 检查生物安全柜IQ报告，记录报告名称，报告编号，报告批准日期以及是否存在未关闭的偏差。 如存在未关闭的偏差，需填写偏差名称、偏差编号，对偏差进行简述并判定是否影响OQ执行。 检查生物安全柜IQ报告（报告编号：[No.]）中仪器仪表校准测试报告，检查仪器仪表校准日期。并将测试报告复印件作为附件。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可接受标准 | DQ报告已经完成并审批，未存在偏差或存在的偏差不影响OQ的执行。 IQ报告已经完成并审批，未存在偏差或存在的偏差不影响OQ的执行。 生物安全柜仪器仪表均经过校准，且在有效期内。 |  |  |  |  |  |  |  |
| DQ文件状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告名称 |  | 报告编号 | 批准日期 | 是否存在未关闭偏差 |  |  | 确认人签字/日期 |  |
|  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |
| 未关闭偏差分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差名称 |  | 偏差编号 | 简述 | 是否影响OQ执行 |  |  | 确认人签字/日期 |  |
|  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |
| IQ文件状态 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 报告名称 |  | 报告编号 | 批准日期 | 是否存在未关闭偏差 |  |  | 确认人签字/日期 |  |
|  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |
| 未关闭偏差分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差名称 |  | 偏差编号 | 简述 | 是否影响OQ执行 |  |  | 确认人签字/日期 |  |
|  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |
| 仪器仪表校准检查情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试报告名称 |  | 测试报告编号 | 是否在校准有效期内 |  |  | 确认人签字/日期 |  |
| 备注/偏差/支持性文件： |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： □合格 □不合格 |  |  | 执行人签字/日期 |  |  |  |  |
|  |  |  | 审核人签字/日期 |  |  |  |  |

测试报告2
人员确认

| 目的 |  |  | 确认所有执行本方案的人员以及签名。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程序 |  |  | 列出和确认所有执行本方案的人员（姓名、公司、部门和职位）。 执行方案人员本人在签名处使用蓝色签字笔书写本人姓名以及日期。 |  |  |  |
| 可接受标准 |  |  | 所有执行本方案人员本人使用黑色签字笔正确书写本人签名以及日期。 所有执行本方案的人员（姓名、签名、公司、部门、职位和日期）已记录。 |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 签名 | 公司 | 部门 | 职位 | 日期 |

测试报告3
SOP确认

| 目的 |  | 确认生物安全柜相关SOP的文件状态。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程序 |  | 在测试报告3《SOP确认》中记录生物安全柜运行确认所需要文件名称。 记录文件编号，以及文件审核状态。 |  |  |  |  |  |  |
| 可接受标准 |  | 生物安全柜运行所需要的文件都存在。 文件处于已批准或草稿状态。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 文件名称 |  | 文件编号 | 是否存在 |  | 文件状态 |  | 确认人签字/日期 |
|  | 生物安全柜运行维护SOP |  | ×××-×××-××× | □是 □否 |  | □已批准 □草稿 |  |  |
|  | ×××风速仪操作SOP |  | ×××-×××-××× | □是 □否 |  | □已批准 □草稿 |  |  |
|  | ×××高效检漏测试SOP |  | ×××-×××-××× | □是 □否 |  | □已批准 □草稿 |  |  |
|  | ×××悬浮粒子浓度测试SOP |  | ×××-×××-××× | □是 □否 |  | □已批准 □草稿 |  |  |
|  | ×××气流流型测试SOP |  | ×××-×××-××× | □是 □否 |  | □已批准 □草稿 |  |  |
|  | ×××照度测试SOP |  | ×××-×××-××× | □是 □否 |  | □已批准 □草稿 |  |  |
|  | ×××紫外线辐射强度测试SOP |  | ×××-×××-××× | □是 □否 |  | □已批准 □草稿 |  |  |
|  | ×××噪声测试SOP |  | ×××-×××-××× | □是 □否 |  | □已批准 □草稿 |  |  |
|  |  |  |  | □是 □否 |  | □已批准 □草稿 |  |  |
|  |  |  |  | □是 □否 |  | □已批准 □草稿 |  |  |
|  |  |  |  | □是 □否 |  | □已批准 □草稿 |  |  |
| 备注/偏差/支持性文件： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  | 执行人签字/日期 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 审核人签字/日期 |  |  |  |

测试报告4
培训确认

| 目的 |  |  | 确认所有参与方案实施的人员经过培训。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程序 |  |  | 对方案实施人员进行生物安全柜OQ方案培训，记录方案名称、方案编号、版本号，并由培训人根据《[名称] 培训SOP》（文件编号：[编号]，版本：[版本]）对方案实施人员培训效果进行评价。 取得培训记录的复印件，附在OQ报告中。 |  |  |  |  |  |  |
| 可接受标准 |  |  | 所有方案实施人员已经过生物安全柜OQ方案培训，培训效果合格。 |  |  |  |  |  |  |
| 方案名称 生物安全柜OQ方案 ，方案编号 ，版本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 部门/职位 |  | 是否填写培训记录 |  | 培训效果确认 |  | 结果 | 确认人签字/日期 |
|  |  |  |  | □合格 □不合格 |  | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | □合格 □不合格 |  | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | □合格 □不合格 |  | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | □合格 □不合格 |  | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | □合格 □不合格 |  | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | □合格 □不合格 |  | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | □合格 □不合格 |  | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | □合格 □不合格 |  | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | □合格 □不合格 |  | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | □合格 □不合格 |  | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |  |
| 备注/偏差/支持性文件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  | 执行人签字/日期 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 审核人签字/日期 |  |  |  |  |

测试报告5
测试仪器仪表校准确认

| 目的 |  |  | 确认OQ测试使用仪器仪表均经过校准，且在有效期内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程序 |  |  | 在测试报告5《测试仪器仪表校准确认》中记录[Title]OQ测试用仪器仪表名称、编号、型号、用途、校准证书编号、校准日期以及下次校准日期，并附上仪器校准证明。并检查是否能够追溯到中国国家计量基准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可接受标准 |  |  | OQ测试使用仪器仪表均经过校准，且在有效期内。 用于校准的计量标准至少应该能够追溯到中国国家计量基准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 仪器仪表名称 | 编号 |  | 型号 | 用途 |  | 校准证书编号 | 校准日期 |  | 下次校准日期 | 结果 | 确认人签字/日期 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 合 格 □ 不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 合 格 □ 不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 合 格 □ 不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 合 格 □ 不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 合 格 □ 不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 合 格 □ 不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 合 格 □ 不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 合 格 □ 不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 合 格 □ 不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 合 格 □ 不合格 |  |
| 备注/偏差/支持性文件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 执行人签字/日期 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 审核人签字/日期 |  |  |  |  |  |  |

测试报告6
操作顺序确认

| 目的 |  | 确认生物安全柜能按照生物安全柜操作手册描述顺序操作，生物安全柜运行正常，同生物安全柜操作手册描述结果一致。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程序 |  | 取得生物安全柜操作手册复印件。根据操作手册描述操作方法运行系统，执行一个操作周期。 通过观察设备运行状态确认每个运行阶段的运行状态。 在生物安全柜操作手册复印件中标示已确认的部分： 如运行阶段的状态同文件描述相同则用黄色荧光笔标出。 如运行阶段的状态同文件描述不同则用红色荧光笔标出。 在已检验的生物安全柜操作手册复印件上标注日期和签名，并以附件形式附上。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可接受标准 |  | 按照生物安全柜操作手册操作顺序来进行操作，生物安全柜运行正常，每一步的执行结果同文件描述相同。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 操作步骤描述 |  | 执行结果情况 | 执行结果同文件描述 |  | 是否运行正常 |  | 结果 | 确认人签字/日期 |
|  |  |  |  | □ 一 致 □ 不一致 |  | □ 是 □ 否 |  | □ 合 格 □ 不合格 |  |
|  |  |  |  | □ 一 致 □ 不一致 |  | □ 是 □ 否 |  | □ 合 格 □ 不合格 |  |
|  |  |  |  | □ 一 致 □ 不一致 |  | □ 是 □ 否 |  | □ 合 格 □ 不合格 |  |
|  |  |  |  | □ 一 致 □ 不一致 |  | □ 是 □ 否 |  | □ 合 格 □ 不合格 |  |
|  |  |  |  | □ 一 致 □ 不一致 |  | □ 是 □ 否 |  | □ 合 格 □ 不合格 |  |
|  |  |  |  | □ 一 致 □ 不一致 |  | □ 是 □ 否 |  | □ 合 格 □ 不合格 |  |
|  |  |  |  | □ 一 致 □ 不一致 |  | □ 是 □ 否 |  | □ 合 格 □ 不合格 |  |
|  |  |  |  | □ 一 致 □ 不一致 |  | □ 是 □ 否 |  | □ 合 格 □ 不合格 |  |
|  |  |  |  | □ 一 致 □ 不一致 |  | □ 是 □ 否 |  | □ 合 格 □ 不合格 |  |
|  |  |  |  | □ 一 致 □ 不一致 |  | □ 是 □ 否 |  | □ 合 格 □ 不合格 |  |
|  |  |  |  | □ 一 致 □ 不一致 |  | □ 是 □ 否 |  | □ 合 格 □ 不合格 |  |
| 备注/偏差/支持性文件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  | 执行人签字/日期 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 审核人签字/日期 |  |  |  |  |

测试报告7
风速确认

| 目的 |  | 确认生物安全柜送风风速和流入气流风速满足要求。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程序 |  | 打开移门至200mm高度； 开启生物安全柜，按动操作屏上“送风机”键进行送风，连续运行十分钟，待设备运行稳定。 测试步骤一 送风风速测试点分布： 测试区边界与生物安全柜的内壁及前窗操作口的距离为150mm； 测点等距分布，形成正方形不大于150mmX150mm； 测点最少有3排，每排7个点。 送风风速测试点分布如下图所示： 送风风速测试点布置图 采用校验过的风速仪测出每个点读数，风速仪尽可能的接近送风风速测试点布置图的位置。 风速测试点位于高于前窗操作口上沿100mm处的水平面上。 生物安全柜送风的平均风速=各测试点风速之和/测试点数。 各测试点实测风速和平均风速的偏差=（实测风速-平均风速）/平均风速。 测试步骤二 流入气流风速测试点分布： 测点的水平间隔为100mm； 测点的垂直方向分别距工作窗口上边缘1/4工作窗口高度处和3/4工作窗口高度处。 流入气流风速测试点分布如下图所示： 流入气流风速测试点布置图 流入气流风速测点在工作窗开口平面上； 采用校验过的风速仪测出每个点读数，风速仪尽可能的接近流入气流风速测试点布置图的位置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可接受标准 |  | 生物安全柜的各测点风速在0.36～0.54 m/s之间，各测点风速均匀度为±20%。 生物安全柜操作窗口流入气流风速≥0.5 m/s。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 送风风速 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试点编号 | 实测风速（m/s） |  | 可接受标准 |  | 平均风速（m/s） |  |  | 实测风速和平均风速的偏差（%） |  | 可接受标准 |  | 结果 |  | 确认人签字/日期 |
|  |  |  | 0.36～0.54 |  |  |  |  |  |  | ±20% |  | □ 合 格 □ 不合格 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 合 格 □ 不合格 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 合 格 □ 不合格 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 合 格 □ 不合格 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 合 格 □ 不合格 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 合 格 □ 不合格 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 合 格 □ 不合格 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 合 格 □ 不合格 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 合 格 □ 不合格 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 合 格 □ 不合格 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 合 格 □ 不合格 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □ 合 格 □ 不合格 |  |  |
| 流入气流风速 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试点编号 | 实测风速（m/s） |  |  | 平均风速（m/s） |  | 可接受标准 |  |  | 结果 |  |  |  | 确认人签字/日期 |  |
|  |  |  |  |  |  | ≥0.5 |  |  | □ 合 格 □ 不合格 |  |  |  |  |  |
| 备注/偏差/支持性文件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  |  | 执行人签字/日期 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 审核人签字/日期 |  |  |  |  |  |  |  |

测试报告8
高效过滤器检漏确认

| 目的 | 确认生物安全柜高效过滤器最大透过率符合要求。 |
| --- | --- |
| 程序 | 先决条件： 生物安全柜连续运行十分钟且运行稳定。 风速确认完成，且测试结果合格。 将气溶胶发生器的发烟软管和静压箱的气溶胶注入口进行对接，启动气溶胶发生器，向高效过滤器上游注入PAO气溶胶烟雾。 将光度计的取样软管和静压箱的上游浓度取样口进行对接，启动光度计，切换到上游浓度检测档，检测高效过滤器上游气溶胶的浓度。 调整气溶胶发生器，使高效过滤器上游气溶胶烟雾浓度达到10-30μg/l，将光度计检测到的高效过滤器上游气溶胶烟雾浓度定义为100%。 将光度计切换到“0”档，当无气溶胶烟雾的样品空气通过光度计时，将光度计读数归零。 将光度计切换到下游浓度检测档，使用扫描探头扫描高效过滤器下游浓度，扫描范围包括高效过滤器滤材、过滤器边框、静压箱及密封处。扫描过程中，应进行锯齿型有重叠扫描以保证所有检测区域均被检查。 扫描过程中，扫描探头距离高效过滤器出风面约3cm左右距离，扫描速度不宜超过5cm/s。 全程记录高效过滤器的透过率。 记录每个高效过滤器的最大透过率，将测试数据及数据曲线图附在报告中。 |
| 可接受标准 | 生物安全柜高效过滤器的最大透过率不大于0.01%。 |

| 序号 | 过滤器编号 | 上游浓度（µg/l） | 最大透过率 |  | 可接受标准 |  | 结果 | 确认人签字/日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ≤0.01% |  | □ 合 格 □ 不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | □ 合 格 □ 不合格 |  |
| 备注/偏差/支持性文件： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： □合格 □不合格 |  |  |  | 执行人签字/日期 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 审核人签字/日期 |  |  |  |  |

测试报告9
悬浮粒子浓度确认

| 目的 | 确认生物安全柜操作区域悬浮粒子浓度满足GMP要求。 |
| --- | --- |
| 程序 | 先决条件 生物安全柜连续运行十分钟且运行稳定。 高效过滤器检漏测试已完成，且测试结果合格。 照以下公式计算取样点数目： 公式中： N为最小取样点数（如果为小数，则上进整数） A为洁净房间/洁净区的面积（单位为平方米） 例如，某洁净房间面积为111.5平方米， 111.5的平方根是10.56，向上取整为11个取样点。 对于任何小洁净室或局部空气净化区域，采样点的数目不得少于2个点。 生物安全柜操作区悬浮粒子取样点位置如下图所示： 悬浮粒子取样点布置图 取样频次 洁净级别; A级. 取样频次; 每点连续三次测试. 取样量 按照以下公式计算每个采样点的单次采样量： 公式中： Vs —每个采样点一次最少采样量，单位为升（L） Cn,m — 相关等级最大关注粒径的浓度限值，单位为个每立方米（个/m3） 每个采样点的采样量不得少于2L，采样时间不得少于1min。 根据以上要求，结合测试仪器的流量，各点最小单次取样量和取样时间规定如下 ： 单次最小取样量 /单次取样时间; 洁净级别. A级; B级; C级; D级. 粒子计数器 流量; 2.83L/min; 不建议使用; 不建议使用; 0.00849 m3/3min; 0.00283 m3/1min. 28.3L/min; 1.0188 m3/36min; 0.7075 m3/25min; 0.0283 m3/1min; 0.0283 m3/1min. 50L/min; 1 m3/20min; 0.7 m3/14min; 0.05 m3/1min; 0.05 m3/1min. 100L/min; 1 m3/10min; 0.7 m3/7min; 0.1 m3/1min; 0.1 m3/1min. 取样程序 将粒子计数器放置于生物安全柜操作区域，取样头的放置位置应尽可能的接近悬浮粒子取样点布置图中已确定的采样点位置。 取样高度选择一般距离工作台表面0.1~0.3米高度。 对于单向流，粒子计数器采样头应正对气流方向。 在粒子计数器上设定取样点编号、取样时间、取样体积等参数后，启动粒子计数器，开始测试。 取样时，应采取一切措施防止取样过程中发生污染。 测试完成后，粒子计数器将自动停止运行，将粒子计数器移至下一点。 结果的统计处理 当取样点数大于9个时，若任意一个点的每次采样浓度高于最大浓度限值，则视取样不合格。 当取样点数为2～9时，计算95%置信上限值（UCL），若95% UCL值高于最大浓度限值，则视取样不合格。 公式中： M为各点平均值的算术平均值 S为平均数的标准偏差=SQRT(((Xi1-M)2+(Xi2-M)2+……+ (XiN-M)2)/(N-1)) Xi1 to XiN 为每单点的算术平均 N为取样点数 t0,95为t分布值 平均单点值数 （N）; 2; 3; 4; 5; 6; 7 - 9. t0,95; 6.3; 2.9; 2.4; 2.1; 2.0; 1.9. |
| 可接受标准 | 洁净级别; 最大浓度限值（粒子数量 / m3空气）. 悬浮粒子粒径0.5 µm; 悬浮粒子粒径5.0 µm. A级; ≤3520 part/ m3; ≤20 part/ m3. |

| 测试点编号 | 测试数据 (粒径 0.5 µm) | 95%置信上限 (粒径 0.5 µm) | 可接受标准 |  | 测试数据 (粒径 0.5 µm) | 95%置信上限 (粒径 0.5 µm) |  | 可接受标准 | 结果 | 确认人签字/日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | part/m3 | part/m3 | ≤3520 part/ m3 |  | part/m3 | part/m3 |  | ≤20 part/ m3 | □ 合 格 □ 不合格 |  |
| 2 | part/m3 |  |  |  | part/m3 |  |  |  |  |  |
| 备注/偏差/支持性文件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： □合格 □不合格 |  |  |  | 执行人签字/日期 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 审核人签字/日期 |  |  |  |  |  |  |

测试报告10
气流流型确认

| 目的 |  | 确认生物安全柜正常工作下的气流流型符合要求。 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程序 |  | 准备摄像机，拍摄记录烟雾流动方向和状态。 下降气流测试：在工作区域的中心线，高于观察窗下边沿10cm处，从左向右注入烟雾。 观察窗气流测试：在观察窗后2.5cm，高于观察窗下沿15cm处，从左向右注入烟雾。 前窗操作口边缘气流测试：在生物安全柜外3.8cm处，沿整个前窗操作口周边注入烟雾。 观察窗密闭性测试：在工作面上30cm，距工作窗内壁5cm到柜后侧内壁整个水平面上发烟。 将摄像机拍摄的不同位置的烟雾流型分别进行编号并附在报告中，作为本方案结果。 |  |  |  |  |  |
| 可接受标准 |  | 下降气流测试：烟雾气流顺畅向下，没有死区，逆流或溢出。 观察窗气流测试：烟雾气流顺畅向下，没有死区，逆流或溢出。 前窗操作口边缘气流测试：烟雾气流应向内，没有逆流流出；流入气流不进入工作区内。 观察窗密闭性测试：生物安全柜没有烟雾溢出。 |  |  |  |  |  |
| 测试项目 | DVD编号 |  | 可接受标准 |  | 结果 |  | 确认人签字/日期 |
| 下降气流测试 |  |  | 烟雾气流顺畅向下，没有死区，逆流或溢出 |  | □ 合 格 □ 不合格 |  |  |
| 观察窗气流测试 |  |  | 烟雾气流顺畅向下，没有死区，逆流或溢出 |  | □ 合 格 □ 不合格 |  |  |
| 前窗操作口边缘气流测试 |  |  | 烟雾气流应向内，没有逆流流出；流入气流不进入工作区内 |  | □ 合 格 □ 不合格 |  |  |
| 观察窗密闭性测试 |  |  | 生物安全柜没有烟雾溢出 |  | □ 合 格 □ 不合格 |  |  |
| 备注/偏差/支持性文件： |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： □合格 □不合格 |  |  |  | 执行人签字/日期 |  |  |  |
|  |  |  |  | 审核人签字/日期 |  |  |  |

测试报告11
照度确认

| 目的 | 确认生物安全柜内工作台面的照度符合要求。 |
| --- | --- |
| 程序 | 开启生物安全柜，按动操作屏上“照明”键，打开照明灯连续十分钟。 照度测试点应位于操作台面上。 在工作台面上，沿工作台面两内侧壁中心连线设置照度测量点，测量点之间的距离不得超过300mm，与侧壁最小距离为150mm。如下图所示： 照度测试点布置图 采用校验过的照度计测出每个点读数，照度仪尽可能的接近照度测试点布置图的位置。 |
| 可接受标准 | 生物安全柜操作区域每点照度不小于430Lux。 |

| 测试点编号 | 实测照度值（Lux） | 平均照度值（Lux） |  | 可接受标准 |  | 结果 | 确认人签字/日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 实测照度值≥430Lux 平均照度值≥650Lux |  | - 合 格 - 不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  | - 合 格 - 不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  | - 合 格 - 不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  | - 合 格 - 不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  | - 合 格 - 不合格 |  |
| 备注/偏差/支持性文件： |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： □合格 □不合格 |  |  | 执行人签字/日期 |  |  |  |  |
|  |  |  | 审核人签字/日期 |  |  |  |  |

测试报告12
紫外线辐射照度确认

| 目的 | 确认生物安全柜安装的紫光灯紫外线辐射强度符合灭菌要求。 |
| --- | --- |
| 程序 | 开启生物安全柜，按动操作屏上“杀菌”键，打开紫外灯连续十分钟。 紫外线辐射强度测试点位于操作台面上。 沿前操作窗口工作台面两内侧壁连线的中心点设置紫外灯辐射强度测量点。如下图所示： 紫外线辐射强度测试点布置图 采用校验过的紫外线强度计测出测试点的读数，紫外线强度计尽可能的接近紫外线辐射强度测试点布置图的位置。 |
| 可接受标准 | 生物安全柜内紫外线强度≥70μW/cm2。 |

| 测试点编号 | 实测辐射强度（μW/cm2） | 可接受标准 |  | 结果 |  | 确认人签字/日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≥70μW/cm2 |  | □合 格 □不合格 |  |  |
| 备注/偏差/支持性文件： |  |  |  |  |  |  |
| 结论： □合格 □不合格 |  |  | 执行人签字/日期 |  |  |  |
|  |  |  | 审核人签字/日期 |  |  |  |

测试报告13
噪声确认

| 目的 | 确认生物安全柜内正常运行状况的噪声符合要求。 |
| --- | --- |
| 程序 | 开启生物安全柜，按动操作屏上“送风机”键进行送风，连续运行十分钟，待设备运行稳定。 噪声测试点位于生物安全柜前壁板水平中心向外300mm，且高于工作台面380mm处，如下图所示： 噪声测试点布置图 采用校验过的声级计测出测试点读数，声级计尽可能的接近噪声测试点布置图的位置。 |
| 可接受标准 | 生物安全柜的噪声不超过67dB（A）。 |

| 测试点编号 | 实测噪声值（dB） | 可接受标准 |  | 结果 |  | 确认人签字/日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ≤67dB（A） |  | - 合 格 □ 不合格 |  |  |
| 备注/偏差/支持性文件： |  |  |  |  |  |  |
| 结论： □合格 □不合格 |  |  | 执行人签字/日期 |  |  |  |
|  |  |  | 审核人签字/日期 |  |  |  |

测试报告14
报警确认

| 目的 |  |  | 按照功能标准确认系统报警。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程序 |  |  | 查阅生物安全柜报警清单或其它文件资料，汇总报警条目，列入测试表格。 根据报警条目逐项制定触发方法以触发报警，触发方法的制定主要从以下方面考虑： 人为模拟设备动作或直接触发对应传感器（如：位移传感器），触发报警； 人为输入模拟信号（输入至传感器或直接输入至控制器），触发报警。 当报警的触发存在安全问题或对设备自身存在破坏性损伤时，应由供需双方协商确定测试的必要性。 根据触发条件逐项触发报警内容，记录设备响应的实际情况。 根据设备响应的实际情况，判断报警是否被正确的触发。 |  |  |  |  |  |  |
| 可接受标准 |  |  | 当超出标准条件存在时，所有的报警能正确地产生。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 报警名称 | 方法 |  | 实际情况 |  | 可接受标准 |  | 结果 | 确认人签字/日期 |
| 1 | 移门开启高度报警 |  |  |  |  | 报警启动 |  | - 合 格 - 不合格 |  |
| 2 | 送风高效过滤器失效报警 |  |  |  |  | 报警启动 |  | - 合 格 - 不合格 |  |
| 3 | 排风高效过滤器失效报警 |  |  |  |  | 报警启动 |  | - 合 格 - 不合格 |  |
| 备注/偏差/支持性文件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  | 执行人签字/日期 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 审核人签字/日期 |  |  |  |  |

测试报告15
联锁确认

| 目的 |  | 确认联锁功能与功能设计相符。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程序 |  | 查阅生物安全柜文件资料，汇总联锁条目，列入测试表格。 当联锁的触发存在安全问题或对设备自身存在破坏性损伤时，应由供需双方协商确定测试的必要性。 人为模拟各联锁功能的实现条件，记录设备响应的实际情况。 根据设备响应的实际情况，判断联锁功能是否完美实现。 |  |  |  |  |  |  |
| 可接受标准 |  | 联锁操作符合功能标准。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 方法 |  | 实际情况 | 可接受标准 |  | 结果 |  | 确认人签字/日期 |
|  | 按动 “杀菌”键，打开紫外灯，观察LCD显示窗口的运行时间，杀菌操作连续运行三十分钟 |  |  | 紫外灯自动关闭 |  | - 合 格 - 不合格 |  |  |
|  | 按动 “杀菌”键，打开紫外灯，杀菌过程中打开移门 |  |  | 紫外灯自动关闭 |  | - 合 格 - 不合格 |  |  |
|  | 按动 “杀菌”键，打开紫外灯，杀菌过程中开启荧光灯 |  |  | 紫外灯自动关闭 |  | - 合 格 - 不合格 |  |  |
| 注/偏差/支持性文件： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  | 执行人签字/日期 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 审核人签字/日期 |  |  |  |

测试报告16

偏差清单

| 偏差编号 | 偏差日期 | 测试报告号 | 描述 | 纠偏措施 | 确认人签字/日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |