生物安全柜性能确认方案

|  | 职务 | 姓名 | 签名 | 日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编写 |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |

修订历史

| 版本 | 日期 | 修订原因 |
| --- | --- | --- |
| 01 |  | 新制订 |

目录

1.	介绍	2

2.	目的	2

3.	范围	2

3.1	范围内	2

3.2	范围外	2

4.	职责	2

4.1	[名称] 职责	2

5.	缩略语	2

6.	法规和指南	2

6.1	法规	2

6.2	指南	2

7.	参考文件	2

8.	系统/设备描述	2

8.1	系统设备用途	2

8.2	能力	2

8.3	设计和运行特点	2

9.	性能确认策略	2

9.1	性能确认说明	2

9.2	取样测试计划	2

9.3	可接受标准	2

10.	文件管理规范	2

11.	测试项目列表	2

12.	性能确认测试	2

12.1	先决条件确认	2

12.2	人员确认	2

12.3	文件确认	2

12.4	培训确认	2

12.5	测试仪器仪表校准确认	2

12.6	悬浮粒子确认	2

12.7	浮游微生物确认	2

12.8	沉降微生物确认	2

12.9	表面微生物确认	2

13.	偏差处理	2

14.	变更控制	2

15.	性能确认总结	2

16.	附件清单	2

17.	支持性附录清单	2

18.	测试报告	2

- 介绍

xxx有限公司位于xxx，现在xxx新建一个粉针车间，用于生产xxx。该厂房名称为xxx，共有xx层，建筑面积xxx。该项目要通过中国GMP 2010版。

生物安全柜根据系统影响评估的方法确定为直接影响系统，系统编号[编号]。

通过风险评估的方法评估了部件的关键性，识别出潜在危险及其对产品的影响。详细信息参见部件关键性评估报告（报告名称：[名称]，编号：[编号]）。

所有直接影响系统将按照VMP（文件编号：XXX）所附的验证矩阵进行确认，本方案为生物安全柜的性能确认，因此所有的性能确认活动将按照本方案执行并记录。

- 目的

生物安全柜性能确认为[名称]（公司名称）粉针车间前验证的一部分。

本性能确认方案的目的是提供文件证据证明[Title]（公司名称） 粉针车间生产[Title]产品所需生物安全柜，能基于批准的工艺方法和产品标准，作为组合或分别进行有效的重复的运行。

性能测试应在真实生产条件或模拟生产条件下进行，应收集确认数据并记录在附件的测试报告上。性能确认是正式测试的最后步骤，以及确认需求矩阵中识别为进行性能确认测试的系统正式运行前正确性能的文件证据。当最终性能确认报告批准后，系统可用于正常生产操作或用于工艺验证。

- 范围

  - 范围内

本性能确认的范围包含以下内容：

系统名称：生物安全柜×××，系统编号：×××-×××-×××

  - 范围外

N/A

- 职责

  - 验证办公室职责

- 方案编写

- 执行前审核和批准本方案。

- 保证在执行前所有的未完成项和先决条件得到满足。

- 在需要的时候，提供必要的人员进行关键和非关键的测量、记录和控制仪表的校准。

- 方案实施

- 偏差报告编写

- PQ报告编写

- 审核和批准PQ报告

- 缩略语

在下面的表格中规定了本方案中使用的缩略语。

| 缩略语 | 定义 |
| --- | --- |
| BSC | Bio-Safety Cabinet 生物安全柜 |
| CCA | Component Criticality Assessment 部件关键性评估 |
| EU | European Union 欧盟 |
| GMP | Good Manufacturing Practice 药品生产质量管理规范 |
| IQ | Installation Qualification 安装确认 |
| ISPE | International Society for Pharmaceutical Engineering 国际制药工程协会 |
| N/A | Not Applicable 不适用 |
| SFDA | State Food and Drug Administration 国家食品药品监督管理局 |
| SIA | System Impact Assessment 系统影响性评估 |
| SOP | Standard Operating Procedure 标准操作规程 |
| URS | User Requirement Specification 用户需求说明 |

- 法规和指南

为编写本方案，参考了以下法规和指南：

  - 法规

- 国家食品药品监督管理局（SFDA），中国，药品生产质量管理规范（2010年修订），2014 年03月

- 欧盟药事法规 第四卷 药品生产质量管理规范，附录15 验证与确认，2001年9月

- EudraLex 第四卷 欧盟药品生产质量管理规范指南 医药产品 人用及兽用，2008年11月

  - 指南

- ISPE指南第5卷“调试和确认”2001年第一版

- 药品监管公约，药品监管合作计划，“有关验证主计划、安装和运行确认、非无菌工艺验证、清洁验证的建议”，2004年7月

- WHO 关于GMP要求的指南， 第二部分：验证，1997年

- GAMP5 良好自动化生产实践指南，2008年第5版

- 参考文件

为编写本方案，参考了以下文件：

| 文件名称 | 文件编号 | 版本 | 生效日期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 文件管理SOP |  |  |  |
| 变更控制SOP |  |  |  |
| 偏差管理SOP |  |  |  |
| 粉针车间验证总计划 |  |  |  |
| 粉针车间SIA |  |  |  |
| 生物安全柜用户需求说明 |  |  |  |
| 生物安全柜设计说明 |  |  |  |
| 生物安全柜原理图 |  |  |  |
| 工艺设备平面布局图 |  |  |  |
| 生物安全柜CCA |  |  |  |
| 生物安全柜IQ |  |  |  |
| 生物安全柜OQ |  |  |  |

- 系统/设备描述

  - 系统设备用途

该生物安全柜（系统编号：×××-×××-×××）由苏州苏净安泰空气净化技术有限公司提供。产品型号为xxxxx型。其位于×××一层×××车间菌种操作间（编号：×××），其主要用途为人员的身体健康和环境提供保护。

该生物安全柜（系统编号：×××-×××-×××）提供A级洁净度的单向流空气，可用于2人共同使用，操作方便；有紫外消毒功能。

  - 能力

当生物安全柜启动时，应为下部提供A级送风：

风速：0.45±20% m/s。

噪声：≤58dB。

  - 设计和运行特点

该生物安全柜由支架、箱体、脚轮、支撑脚、总电源开关、操作面板、插座、送风风机、送风电动阀、送风高效过滤器、压差表、均流板、排风风机、排风电动阀、排风风管、排风高效过滤器、照明灯、紫外灯、控制器、下降气流风速传感仪、流入气流风速传感仪、排风气流风速传感仪、行程开关等组成。

该生物安全柜对应的送风设计气流形式为顶送下侧回的方式，系统回风及前窗吸入气流全部排至室外。

工作腔为全不锈钢一体成型，工作区左右及后部、底部采用负压双层结构，工作台面为可拆卸式的安装，便于内部清洁。工作台面左下方设有排污阀。

设备控制系统采用LCD窗口，动态显示运行状态及故障信息。应用变频控制技术使工作腔内气流始终保持在稳定平衡状态。设有风机故障报警、移门开启高度超标报警、高效过滤器失效报警。

- 性能确认策略

  - 性能确认说明

生物安全柜性能确认（PQ）分为两个阶段：

  - 阶段一：静态测试

静态是指所有生产设备均已安装就绪，但没有生产活动且无操作人员在场的状态。

  - 阶段二：动态测试

动态是指生产设备按预定的工艺模式运行并有规定数量的操作人员在现场操作的状态。

动态测试过程中，操作人员应按照生产相关规定进行试生产操作或模拟生产操作，操作行为应尽可能的还原正常生产状态。

  - 取样测试计划

本次性能确认过程中，将进行连续三天的静态测试和连续三天的动态测试，测试项目包括：悬浮粒子数测试、浮游微生物测试、沉降微生物测试和表面微生物测试。执行过程中，每天对所有测试项目完成一次测试。

悬浮粒子和微生物测试的数据来自于洁净环境中空气及设备设施外表面取样样品的分析结果，取样点的数目和位置选择将遵循以下原则：

悬浮粒子、沉降微生物、浮游微生物取样点数目的确定将参考以下标准：

  - GB/T 16292-2010 医药工业洁净室(区)悬浮粒子的测试方法

  - GB/T 16293-2010 医药工业洁净室(区)浮游菌的测试方法

  - GB/T 16294-2010 医药工业洁净室(区)沉降菌的测试方法

在指定的测试区域内，已知数目的取样点将采用均匀分布的原则在图纸上进行标定。

表面微生物的取样数目将根据洁净区域内有代表性的设备设施的种类、数量、材质等信息综合确定，一般情况下，同类设备设施的同性质表面仅选择一点进行取样，现场测试时，取样点将在可选范围内随机选取。

  - 可接受标准

本次性能确认过程中，悬浮粒子和微生物的测试结果应符合中国GMP2010版的要求。

- 文件管理规范

记录用笔：

- 使用蓝色签字笔记录。

签名：

- 受权的人员才能签署文件。

- 应签全名，除非文件另有规定。

- 签名应始终一致。

填写栏目：

- 所有栏目必须填写。

- 填写内容与上面栏目相同也应重新填写。

- 填写栏目内容，应按照实际测试情况，对测试结果使用对勾“√”填写，只能选择一种测试结果填写。

如下：

| 文件名称 | 是否完整可读 |
| --- | --- |
| 性能确认方案 | √是 否 |

- 若有单个栏目不需要填入内容，则在空白处填写英文字母“不适用”的简写“N/A”，表示无此项内容。

- 若有多个栏目不需要填入内容，应用斜线划掉，斜线上方填写“N/A” ，下方签名并注明日期。

如下：

|  | N/A |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 签名 日期 |  |  |

更改错误：

- 在错误处划线，填入正确的内容，签名并注明更改日期，确保原先信息仍清晰可识别。

如：2014年01月02日      修改人签名和修改日期

2014年01月01日

记录日期：

- 年用4位数表示，日和月用2位数表示

如：2014年09月01日

使用缩略语：

- 在术语全称后的括号内注明缩写，然后才可以使用缩写。

书面语及名称：

- 使用规范的书面语及名称。

- 文件前后名称要一致。

- 测试项目列表

在下面的表格列出了本方案将要执行的测试。

| 测试编号 | 性能确认测试项目 |
| --- | --- |
| 12.1 | 先决条件确认 |
| 12.2 | 人员确认 |
| 12.3 | 文件确认 |
| 12.4 | 培训确认 |
| 12.5 | 测试仪器仪表校准确认 |
| 12.6 | 悬浮粒子确认 |
| 12.7 | 浮游微生物确认 |
| 12.8 | 沉降微生物确认 |
| 12.9 | 表面微生物确认 |

- 性能确认测试

  - 先决条件确认

- 目的

      - 确认DQ报告已经完成并审批。如果存在未关闭的偏差，偏差不影响PQ的进行。

      - 确认IQ报告已经完成并审批。如果存在未关闭的偏差，偏差不影响PQ的进行。

      - 确认OQ报告已经完成并审批。如果存在未关闭的偏差，偏差不影响PQ的进行。

      - 确认生物安全柜的仪器仪表在有效期内。

- 程序

      - 检查生物安全柜DQ报告，记录报告名称，报告编号，报告批准日期以及是否存在未关闭的偏差。

如存在未关闭的偏差，需填写偏差名称、偏差编号，对偏差进行简述并判定是否影响PQ执行。

      - 检查生物安全柜IQ报告，记录报告名称，报告编号，报告批准日期以及是否存在未关闭的偏差。

如存在未关闭的偏差，需填写偏差名称、偏差编号，对偏差进行简述并判定是否影响PQ执行。

      - 检查生物安全柜OQ报告，记录报告名称，报告编号，报告批准日期以及是否存在未关闭的偏差。

      - 如存在未关闭的偏差，需填写偏差名称、偏差编号，对偏差进行简述并判定是否影响PQ执行。

      - 检查生物安全柜的IQ报告（报告编号：[Title]）中仪器仪表校准测试报告，检查仪器仪表校准日期。并将测试报告复印件作为附件。

- 可接受标准

      - DQ报告已经完成并审批，未存在偏差或存在的偏差不影响PQ的执行。

      - IQ报告已经完成并审批，未存在偏差或存在的偏差不影响PQ的执行。

      - OQ报告已经完成并审批，未存在偏差或存在的偏差不影响PQ的执行。

      - 生物安全柜的仪器仪表均在有效期内。

- 测试报告

测试结果填写在测试报告1《先决条件确认》表内，如有偏差记录在偏差报告中。

  - 人员确认

- 目的

确认所有执行本方案的人员以及签名。

- 程序

      - 列出所有执行本方案的人员（姓名、公司、部门和职位）。

      - 执行方案人员本人在签名处使用蓝色签字笔书写本人签名以及日期。

- 可接受标准

      - 所有执行本方案人员本人使用黑色签字笔正确书写本人签名及日期。

      - 所有执行本方案的人员（姓名、签名、公司、部门、职位和日期）已记录。

- 测试报告

测试结果填写在测试报告2《人员确认》表内。

  - 文件确认

- 目的

确认方案涉及文件名称、编号、版本号、发布日期以及是否生效。

- 程序

      - 在测试报告3《文件确认》中列出用于生物安全柜性能确认所需要文件名称。

      - 记录文件编号、版本，以及文件审核状态。

- 可接受标准

      - 性能确认所需要的文件都存在。

      - 文件名称、编号、版本号、发布日期正确，且已经生效。

- 测试报告

测试结果填写在测试报告 3《文件确认》表内，如有偏差记录在偏差报告中。

  - 培训确认

- 目的

确认所有参与方案实施的人员经过验证活动培训。

- 程序

      - 对方案实施人员进行生物安全柜PQ方案培训，记录方案名称、方案编号、版本号，并由培训人根据《[名称] 培训SOP》（文件编号：[编号]，版本：[版本]）对方案实施人员培训效果进行评价。

      - 方案实施人员取得并且熟悉[名称]、[名称]，并填写培训记录。

- 可接受标准

      - 所有方案实施人员已经过生物安全柜PQ方案培训，培训效果合格。

      - 所有本方案实施人员对：[名称]、[名称]进行培训，培训记录存在。

- 测试报告

测试结果填写在测试报告4《培训确认》表内，如有偏差记录在偏差报告中。

  - 测试仪器仪表校准确认

- 目的

确认PQ测试使用仪器仪表经过校准，且在有效期内。

- 程序

在测试报告5《测试仪器仪表校准确认》中记录[Title]PQ测试用仪器仪表名称、编号、型号、用途、校准证书编号、校准日期以及下次校准日期，并附上仪器校准证明。并检查是否能够追溯到中国国家计量基准（China National Standards of Measurement）。

- 可接受标准

      - PQ测试用仪器仪表均经过校准，且在有效期内。

      - 用于校准的计量标准至少应该能够追溯到中国国家计量基准（China National Standards of Measurement）。

- 测试报告

测试结果填写在测试报告5《测试仪器仪表校准确认》表内，如有偏差记录在偏差报告中。

  - 悬浮粒子确认

- 目的

确认生物安全柜操作区域悬浮粒子数符合GMP要求。

- 程序

      - 先决条件

生物安全柜连续运行十分钟且运行稳定。

设备已完成清洁。

      - 取样点数目及布置

按照以下公式计算取样点数目：

公式中：

N为最小取样点数（如果为小数，则上进整数）

A为洁净房间/洁净区的面积（单位为平方米）

对于任何小洁净室或局部空气净化区域，取样点的数目不得少于2个点。

例如，某洁净房间面积为111.5平方米， 111.5的平方根是10.56，向上取整为11个取样点。

悬浮粒子测试时，除受洁净区的设备限制外，取样点尽量均匀分布于房间内。在布置取样点时，应尽量避免在回风口附近。

悬浮粒子取样点布置图

      - 取样频次

| 洁净级别 | A级 |
| --- | --- |
| 取样频次（静态） | 每天每点连续三次测试 |
| 取样频次（动态） | 每天每点连续三次测试 |

      - 取样量

按照以下公式计算每个取样点的单次取样量：

公式中：

Vs —每个取样点一次最少取样量，单位为升（L）

Cn,m — 相关等级最大关注粒径的浓度限值，单位为个每立方米（个/m3）

每个取样点的取样量不得少于2L，取样时间不得少于1min。

根据以上要求，结合测试仪器的流量，各点单次最小取样量和取样时间规定如下：

| 单次最小取样量 /单次取样时间 （静态） |  | 洁净级别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A级 | B级 | C级 | D级 |
| 粒子计数器 流量 | 2.83L/min | 不建议使用 | 不建议使用 | 0.00849 m3/3min | 0.00283 m3/1min |
|  | 28.3L/min | 1.0188 m3/36min | 0.7075 m3/25min | 0.0283 m3/1min | 0.0283 m3/1min |
|  | 50L/min | 1 m3/20min | 0.7 m3/14min | 0.05 m3/1min | 0.05 m3/1min |
|  | 100L/min | 1 m3/10min | 0.7 m3/7min | 0.1 m3/1min | 0.1 m3/1min |

| 单次最小取样量 /单次取样时间 （动态） |  | 洁净级别 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | A级 | B级 | C级 | D级 |
| 粒子计数器 流量 | 2.83L/min | 不建议使用 | 0.00849 m3/3min | 0.00283 m3/1min | N/A |
|  | 28.3L/min | 1.0188 m3/36min | 0.0283 m3/1min | 0.0283 m3/1min | N/A |
|  | 50L/min | 1 m3/20min | 0.05 m3/1min | 0.05 m3/1min | N/A |
|  | 100L/min | 1 m3/10min | 0.1 m3/1min | 0.1 m3/1min | N/A |

      - 取样程序

将粒子计数器放置于检测区域，取样头的放置位置应尽可能的接近《悬浮粒子取样点布局图》中已确定的取样点位置，粒子计数器取样头应朝向送风方向。

取样高度应尽可能的选择工作面高度。无工作台时，一般距离地面0.8~1.2米高度，有工作台时，一般距离工作台表面0.1~0.3米高度。

在粒子计数器上设定取样点编号、取样时间、取样体积等参数后，启动粒子计数器，开始测试。

取样时，测试人员应尽量减少活动，并采取一切措施防止取样过程中发生污染。

测试完成后，粒子计数器将自动停止运行。取回计数器结果，检查测试结果是否低于规定的限值。

将粒子计数器移至下一点。

      - 结果的统计处理

当取样点数大于9个时，若每个点的每次取样浓度高于最大浓度限值，则视取样不合格。
当取样点数为2～9时，计算95%置信上限值（UCL），若95% UCL值高于最大浓度限值，则视取样不合格。

公式中：

M为各点平均值的算术平均值

S为平均数的标准偏差=SQRT(((Xi1-M)2+(Xi2-M)2+……+ (XiN-M)2)/(N-1))

Xi1 to XiN 为每单点的算术平均

N为取样点数

t0.95为t分布值

| 平均单点值数 （N） | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 - 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| t0.95 | 6.3 | 2.9 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | 1.9 |

- 可接受标准

| 洁净 级别 | 最大浓度限值（粒子数量 / m3空气） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 静态 |  | 动态 |  |
|  | 粒子大小0.5 µm | 粒子大小5.0 µm | 粒子大小0.5 µm | 粒子大小5.0 µm |
| A级 | 3520 part/ m3 | 20 part/ m3 | 3520 part/ m3 | 20 part/ m3 |
| B级 | 3520 part/ m3 | 29 part/ m3 | 352 000 part/ m3 | 2900 part/ m3 |
| C级 | 352 000 part/ m3 | 2900 part/ m3 | 3520 000 part/ m3 | 29 000 part/ m3 |
| D级 | 3520 000 part/ m3 | 29 000 part/ m3 | 不作规定 | 不作规定 |

- 测试报告

测试结果填写在测试报告6《悬浮粒子确认》表内，如有偏差记录在偏差报告中。

  - 浮游微生物确认

- 目的

确认该生物安全柜操作区域浮游微生物数值是否符合GMP要求。

- 程序

      - 取样点数目及布置：

参照12.9悬浮粒子测试中的方法，或与业主协商确定取样点数目。取样点的布置原则与悬浮粒子相同。

      - 取样频次

      - 浮游微生物测试将分为静态和动态两个阶段进行，取样频次规定如下：

| 洁净级别 | A级 |
| --- | --- |
| 取样频次（静态） | 连续三天，每天每点采样一次 |
| 取样频次（动态） | 连续三天，每天每点采样一次 |

      - 取样量

| 洁净级别 | A级 |
| --- | --- |
| 单次取样量（静态） | 1 m3/次 |
| 单次取样量（动态） | 1 m3/次 |

      - 取样位置

取样位置一般在距离地面0.8 -1.5米高度，或是在工作台面上进行取样。

      - 取样程序

本次测试过程选择XXXX培养基供微生物样品的培养使用，测试过程中，每天每批培养基应选取3个空白样品作为阴性对照使用，阴性对照样品也应在经历整个测试过程后，和取样样品在同等条件下培养。

使用空气取样器对空气进行取样以进行浮游微生物测试，测试之前应对测试仪器进行必要的清洁消毒，避免对测试数据造成影响。

按照《浮游微生物取样点布局图》将浮游菌采样仪放置在取样点附近的位置，对于单向流洁净室，采样器采样口应正对气流方向；对于非单向流洁净室，采样器采样口应向上。

采样时应采取一切措施防止采样过程中的污染和其它对样本可能的污染。动态测试时，应避免采样设备对气流可能产生的干扰。

取样完毕，将培养皿放入恒温培养箱在30~35℃培养xxx天，记录培养皿中菌落数量。

每个测点的浮游菌平均浓度计算公式如下：

- 可接受标准

| 级别 状态 | A级 | B级 | C级 | D级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 静态 | <1 CFU/m3 | 10 CFU/m3 | 100 CFU/m3 | 200CFU/m3 |
| 动态 | <1 CFU/m3 | 10 CFU/m3 | 100 CFU/m3 | 200CFU/m3 |

- 测试报告

测试结果填写在测试报告7《浮游微生物确认》表内。并将发出的偏差记录在偏差报告中。

  - 沉降微生物确认

- 目的

确认该生物安全柜操作区域沉降微生物数值是否符合GMP要求。

- 程序

      - 取样点数目及布置：

静态测试时，在生物安全柜操作区域进行浮游菌静态取样点布置，详见下图所示，用来指导静态取样。

沉降菌静态取样点布置图

动态测试时，在生物安全柜操作区域进行沉降菌动态取样点布置，详见下图所示，用来指导动态取样。

沉降菌动态取样点布置图

      - 取样位置

取样位置选择在工作台面上进行取样。

      - 取样频次

沉降菌测试将分为静态和动态两个阶段进行，取样频次规定如下：

| 洁净级别 | A级 |
| --- | --- |
| 取样频次（静态） | 连续三天，每天每点采样一次 |
| 取样频次（动态） | 连续三天，每天每点采样一次 |

      - 取样程序

本次测试过程选择XXXX培养基供微生物样品的培养使用，测试过程中，每天每批培养基应选取3个空白样品作为阴性对照使用，阴性对照样品也应经历整个测试过程后，和取样样品在同等条件下培养。

按照《沉降微生物取样点布局图》逐个放置培养皿，然后从里到外逐个打开培养皿盖。静态测试沉降微生物时，放置培养皿 4小时；动态测试时根据生产过程进行，生产过程小于4小时则放置整个生产过程，记录放置时间；生产过程大于4小时则放置4小时。

采样时应采取一切措施防止采样过程中的污染和其它对样本可能的污染。

取样完毕，将培养皿放入恒温培养箱在30~35℃培养xxx天，记录培养皿中菌落数量。

- 可接受标准

| 级别 状态 | A级 | B级 | C级 | D级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 静态 | <1 CFU/皿 | 5 CFU/皿 | 50 CFU/皿 | 100 CFU/皿 |
| 动态 | <1 CFU/皿 | 5 CFU/皿 | 50 CFU/皿 | 100 CFU/皿 |

- 测试报告

测试结果填写在测试报告8《沉降微生物确认》表内。并将发出的偏差记录在偏差报告中。

  - 表面微生物确认

- 目的

确认该生物安全柜控制的洁净室环境表面微生物数值是否符合GMP要求。

- 程序

      - 取样频次

      - 表面微生物测试将分为静态和动态两个阶段进行，取样频次规定如下：

| 洁净级别 | A级 |
| --- | --- |
| 取样频次（静态） | 连续三天，每天每点采样一次 |
| 取样频次（动态） | 连续三天，每天每点采样一次 |

      - 取样位置

每次操作区域各表面上随机位置取样，具体取样点位置参照测试报告9中的取样点。

      - 取样程序

本次测试过程选择XXXX培养基供微生物样品的培养使用，测试过程中，每天每批培养基应选取3个空白样品作为阴性对照使用，阴性对照样品也应经历整个测试过程后，和取样样品在同等条件下培养。

使用25 cm2培养皿进行表面微生物采样。采样之前检查培养基未受污染，然后将培养皿中的培养基在测试点表面接触10秒，取下培养皿，用记号笔将编号写培养皿底部或侧面上。取样后用含有消毒液的丝光布将采样点擦拭干净。

动态测试时，为避免对产品质量产生的影响，宜在生产结束后进行表面取样。

取样完毕，将培养皿放入恒温培养箱在30~35℃培养xxx天，记录培养皿中菌落数量。

- 可接受标准

| 级别 状态 | A级 | B级 | C级 | D级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 静态 | <1/ 25 cm2 | 5 / 25 cm2 | 25 / 25 cm2 | 50 / 25 cm2 |
| 动态 | <1/ 25 cm2 | 5 / 25 cm2 | 25 / 25 cm2 | 50 / 25 cm2 |

- 测试报告

测试结果填写在测试报告9《表面微生物确认》表内。并将发出的偏差记录在偏差报告中。

- 偏差处理

如性能确认执行过程中出现任何偏差之处，需按照《[Title] SOP》，文件编号[Title]，版本：[Title]处理。对性能确认中出现每个偏差都要给予一个唯一的编号并记录在偏差报告里。在偏差清单（测试报告[Title]）中汇总所有的偏差，并注明解决日期。

如有需要可复印偏差报告。

- 变更控制

如性能确认中存在变更，需按照《[Title] SOP》文件，文件编号：[Title]，版本：[Title]进行控制并提交报告，变更控制表将被收集。

- 性能确认总结

执行本方案并完成了纠正措施之后，将生成一份最终报告。将编写对所获得结果的总结，并根据这些结果得出结论。并由负责验证的审核人及批准人做出正式的接受/拒绝验证结果的决定。

PQ报告将包括签批页、测试结果分析、偏差变更处理、验证结论和建议、附件清单、测试记录组成。

- 附件清单

在附件清单中记录所有附在本方案中的文件，注明页数和相关的测试报告。

- 支持性附录清单

在支持性附录清单中记录所有对测试报告数据进行支持的各类文件，如：培训记录、校准证书、各种图表等文件。应注明附录编号、名称和页数。

附录编号可遵循附录所属附件号码，即所属附件1的附录即为附录1。如附件中仅有一个附录，则以附录所属附件编号表示，例如：附录1，附录4。如一个附件中包含多个附录，可按顺序进行编号，例如：附录1-1，附录1-2。名称为此附录的名称。页数为此项附录所包含所有页数。

- 测试报告

按照本方案中的测试项目设置，测试报告为：

测试报告
先决条件确认

| 目的 | 确认DQ报告已经完成并审批。如果存在未关闭的偏差，偏差不影响PQ的进行。 确认IQ报告已经完成并审批。如果存在未关闭的偏差，偏差不影响PQ的进行。 确认OQ报告已经完成并审批。如果存在未关闭的偏差，偏差不影响PQ的进行。 确认生物安全柜仪器仪表在有效期内。 |
| --- | --- |
| 程序 | 检查生物安全柜IQ报告，记录报告名称，报告编号，报告批准日期以及是否存在遗留尾项。 如存在未关闭的偏差，需填写偏差名称、偏差编号，对偏差进行简述并判定是否影响PQ执行。 检查生物安全柜IQ报告，记录报告名称，报告编号，报告批准日期以及是否存在遗留尾项。 如存在未关闭的偏差，需填写偏差名称、偏差编号，对偏差进行简述并判定是否影响PQ执行。 检查生物安全柜OQ报告，记录报告名称，报告编号，报告批准日期以及是否存在未关闭的偏差 如存在未关闭的偏差，需填写偏差名称、偏差编号，对偏差进行简述并判定是否影响PQ执行。 检查生物安全柜的IQ报告（报告编号：[Title]）中仪器仪表校准测试报告，检查仪器仪表校准日期。并将测试报告复印件作为附件。 |
| 可接受标准 | DQ报告已经完成并审批，未存在偏差或存在的偏差不影响PQ的执行。 IQ报告已经完成并审批，未存在偏差或存在的偏差不影响PQ的执行。 OQ报告已经完成并审批，未存在偏差或存在的偏差不影响PQ的执行。 生物安全柜仪器仪表在有效期内。 |

| DQ文件状态 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告名称 |  | 报告编号 | 批准日期 |  | 未关闭偏差 |  | 确认人签字/日期 |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
| 未关闭偏差分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差名称 |  | 偏差编号 | 简述 |  | 是否影响PQ执行 |  | 确认人签字/日期 |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
| IQ文件状态 |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差名称 |  | 偏差编号 | 简述 |  | 是否影响PQ执行 |  | 确认人签字/日期 |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
| 未关闭偏差分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差名称 | 偏差编号 |  |  | 简述 | 是否影响PQ执行 |  | 确认人签字/日期 |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
| OQ文件状态 |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差名称 |  | 偏差编号 | 简述 |  | 是否影响PQ执行 |  | 确认人签字/日期 |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
| 未关闭偏差分析 |  |  |  |  |  |  |  |
| 偏差名称 |  | 偏差编号 | 简述 |  | 是否影响PQ执行 |  | 确认人签字/日期 |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
|  |  |  |  |  | □是 □否 |  |  |
| 仪器仪表校准检查 |  |  |  |  |  |  |  |
| 测试报告名称 |  | 测试报告编号 | 是否在校准有效期内 |  |  |  | 确认人签字/日期 |
|  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |
|  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |
|  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |
|  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |
|  |  |  | □是 □否 |  |  |  |  |
| 备注/偏差/支持性文件： |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： □合格 □不合格 |  |  | 执行人签字/日期 |  |  |  |  |
|  |  |  | 审核人签字/日期 |  |  |  |  |

测试报告2
人员确认

| 目的 |  |  | 确认所有执行本方案的人员以及签名。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程序 |  |  | 列出和确认所有执行本方案的人员（姓名、公司、部门和职位）。 执行方案人员本人在签名处使用蓝色签字笔书写本人姓名以及日期。 |  |  |  |
| 可接受标准 |  |  | 所有执行本方案人员本人使用蓝色签字笔正确书写本人签名以及日期。 所有执行本方案的人员（姓名、签名、公司、部门、职位和日期）已记录。 |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 签名 | 公司 | 部门 | 职位 | 日期 |

测试报告3
SOP确认

| 目的 |  | 确认生物安全柜相关SOP的文件状态。 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程序 |  | 在测试报告3《SOP确认》中记录[Title]性能确认所需要文件名称。 记录文件编号，以及文件审核状态。 |  |  |  |  |  |  |
| 可接受标准 |  | 生物安全柜运行所需要的文件都存在。 文件处于已批准或草稿状态。 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 文件名称 |  | 文件编号 | 是否存在 |  | 文件状态 |  | 确认人签字/日期 |
|  | ×××悬浮粒子浓度测试SOP |  | ×××-×××-××× | □是 □否 |  | □已批准 □草稿 |  |  |
|  | ×××浮游微生物测试SOP |  | ×××-×××-××× | □是 □否 |  | □已批准 □草稿 |  |  |
|  | ×××沉降微生物测试SOP |  | ×××-×××-××× | □是 □否 |  | □已批准 □草稿 |  |  |
|  | ×××表面微生物测试SOP |  | ×××-×××-××× | □是 □否 |  | □已批准 □草稿 |  |  |
|  |  |  |  | □是 □否 |  | □已批准 □草稿 |  |  |
|  |  |  |  | □是 □否 |  | □已批准 □草稿 |  |  |
|  |  |  |  | □是 □否 |  | □已批准 □草稿 |  |  |
|  |  |  |  | □是 □否 |  | □已批准 □草稿 |  |  |
|  |  |  |  | □是 □否 |  | □已批准 □草稿 |  |  |
|  |  |  |  | □是 □否 |  | □已批准 □草稿 |  |  |
|  |  |  |  | □是 □否 |  | □已批准 □草稿 |  |  |
| 备注/偏差/支持性文件： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  | 执行人签字/日期 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 审核人签字/日期 |  |  |  |

测试报告4
培训确认

| 目的 |  |  | 确认所有参与方案实施的人员经过培训。 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程序 |  |  | 对方案实施人员进行生物安全柜PQ方案培训，记录方案名称、方案编号、版本号，并由培训人根据《[名称] 培训SOP》（文件编号：[编号]，版本：[版本]）对方案实施人员培训效果进行评价。 取得培训记录的复印件，附在PQ报告中。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 可接受标准 |  |  | 所有方案实施人员已经过生物安全柜PQ方案培训，培训效果合格。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 方案名称 生物安全柜PQ方案 ，方案编号 ，版本 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 姓名 | 部门/职位 |  | 是否填写培训记录 |  | 培训效果确认 |  | 结果 | 确认人签字/日期 |
|  |  |  |  | □合格 □不合格 |  | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | □合格 □不合格 |  | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | □合格 □不合格 |  | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | □合格 □不合格 |  | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | □合格 □不合格 |  | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | □合格 □不合格 |  | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | □合格 □不合格 |  | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | □合格 □不合格 |  | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | □合格 □不合格 |  | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | □合格 □不合格 |  | □是 □否 |  | □合格 □不合格 |  |
| 备注/偏差/支持性文件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  | 执行人签字/日期 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 审核人签字/日期 |  |  |  |  |

测试报告5
测试仪器仪表校准确认

| 目的 |  |  | 确认PQ测试使用仪器仪表均经过校准，且在有效期内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 程序 |  |  | 在测试报告5《测试仪器仪表校准确认》中记录生物安全柜PQ测试用仪器仪表名称、编号、型号、用途、校准证书编号、校准日期以及下次校准日期，并附上仪器校准证明。并检查是否能够追溯到中国国家计量基准（China National Standards of Measurement）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 可接受标准 |  |  | PQ测试使用仪器仪表均经过校准，且在有效期内。 用于校准的计量标准至少应该能够追溯到中国国家计量基准（China National Standards of Measurement）。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 仪器仪表名称 | 编号 |  | 型号 | 用途 |  | 校准证书编号 | 校准日期 |  | 下次校准日期 | 结果 | 确认人签字/日期 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □合格 □不合格 |  |
| 备注/偏差/支持性文件： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 结论： □合格 □不合格 |  |  |  |  |  | 执行人签字/日期 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 审核人签字/日期 |  |  |  |  |  |  |

测试报告6
悬浮粒子确认

| 目的 | 确认生物安全柜操作区域悬浮粒子数符合GMP要求。 |
| --- | --- |
| 程序 | - 先决条件 生物安全柜连续运行十分钟且运行稳定。 设备已完成清洁。 - 取样点数目及布置 按照以下公式计算取样点数目： 公式中： N为最小取样点数（如果为小数，则上进整数） A为洁净房间/洁净区的面积（单位为平方米） 对于任何小洁净室或局部空气净化区域，取样点的数目不得少于2个点。 例如，某洁净房间面积为111.5平方米， 111.5的平方根是10.56，向上取整为11个取样点。 悬浮粒子测试时，除受洁净区的设备限制外，取样点尽量均匀分布于房间内。在布置取样点时，应尽量避免在回风口附近。 悬浮粒子取样点布置图 - 取样频次 洁净级别; A级. 取样频次（静态）; 每天每点连续三次测试. 取样频次（动态）; 每天每点连续三次测试. - 取样量 按照以下公式计算每个取样点的单次取样量： 公式中： Vs —每个取样点一次最少取样量，单位为升（L） Cn,m — 相关等级最大关注粒径的浓度限值，单位为个每立方米（个/m3） 每个取样点的取样量不得少于2L，取样时间不得少于1min。 根据以上要求，结合测试仪器的流量，各点单次最小取样量和取样时间规定如下： 单次最小取样量 /单次取样时间 （静态）; 洁净级别. A级; B级; C级; D级. 粒子计数器 流量; 2.83L/min; 不建议使用; 不建议使用; 0.00849 m3/3min; 0.00283 m3/1min. 28.3L/min; 1.0188 m3/36min; 0.7075 m3/25min; 0.0283 m3/1min; 0.0283 m3/1min. 50L/min; 1 m3/20min; 0.7 m3/14min; 0.05 m3/1min; 0.05 m3/1min. 100L/min; 1 m3/10min; 0.7 m3/7min; 0.1 m3/1min; 0.1 m3/1min. 单次最小取样量 /单次取样时间 （动态）; 洁净级别. A级; B级; C级; D级. 粒子计数器 流量; 2.83L/min; 不建议使用; 0.00849 m3/3min; 0.00283 m3/1min; N/A. 28.3L/min; 1.0188 m3/36min; 0.0283 m3/1min; 0.0283 m3/1min; N/A. 50L/min; 1 m3/20min; 0.05 m3/1min; 0.05 m3/1min; N/A. 100L/min; 1 m3/10min; 0.1 m3/1min; 0.1 m3/1min; N/A. - 取样程序 将粒子计数器放置于检测区域，取样头的放置位置应尽可能的接近《悬浮粒子取样点布局图》中已确定的取样点位置，粒子计数器取样头应朝向送风方向。 取样高度应尽可能的选择工作面高度。无工作台时，一般距离地面0.8~1.2米高度，有工作台时，一般距离工作台表面0.1~0.3米高度。 在粒子计数器上设定取样点编号、取样时间、取样体积等参数后，启动粒子计数器，开始测试。 取样时，测试人员应尽量减少活动，并采取一切措施防止取样过程中发生污染。 测试完成后，粒子计数器将自动停止运行。取回计数器结果，检查测试结果是否低于规定的限值。 将粒子计数器移至下一点。 - 结果的统计处理 当取样点数大于9个时，若每个点的每次取样浓度高于最大浓度限值，则视取样不合格。 当取样点数为2～9时，计算95%置信上限值（UCL），若95% UCL值高于最大浓度限值，则视取样不合格。 公式中： M为各点平均值的算术平均值 S为平均数的标准偏差=SQRT(((Xi1-M)2+(Xi2-M)2+……+ (XiN-M)2)/(N-1)) Xi1 to XiN 为每单点的算术平均 N为取样点数 t0.95为t分布值 平均单点值数 （N）; 2; 3; 4; 5; 6; 7 - 9. t0.95; 6.3; 2.9; 2.4; 2.1; 2.0; 1.9. |
| 可接受标准 | 级别; 最大浓度限值（粒子数量 / m3空气）. 静态; 动态. 粒子大小0.5 µm; 粒子大小5.0 µm; 粒子大小0.5 µm; 粒子大小5.0 µm. A级; 3520 part/ m3; 20 part/ m3; 3520 part/ m3; 20 part/ m3. B级; 3520 part/ m3; 29 part/ m3; 352 000 part/ m3; 2900 part/ m3. C级; 352 000 part/ m3; 2900 part/ m3; 3520 000 part/ m3; 29 000 part/ m3. D级; 3520 000 part/ m3; 29 000 part/ m3; 不作规定; 不作规定. |

| 第 次 □静态 □动态 Page of |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试点 编号 | 测试数据 (粒径 0.5 µm) | 95%置信上限 (粒径 0.5 µm) | 可接受标准 | 测试数据 (粒径 5.0 µm) | 95%置信上限95% (粒径 5.0 µm) | 可接受标准 | 结果 | 确认人签字/日期 |
|  | part/m3 | part/m3 | ≤3520 part/ m3 | part/m3 | part/m3 | ≤20 part/ m3 | □合格 □不合格 |  |
|  | part/m3 |  |  | part/m3 |  |  |  |  |

| 备注/偏差/支持性文件： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 结论： □合格 □不合格 | 执行人签字/日期 |  |
|  | 审核人签字/日期 |  |

测试报告7
浮游微生物确认

| 目的 | 确认该生物安全柜操作区域浮游微生物数值是否符合GMP要求。 |
| --- | --- |
| 程序 | 取样点数目及布置： 参照12.9悬浮粒子测试中的方法，或与业主协商确定取样点数目。取样点的布置原则与悬浮粒子相同。。 取样频次 浮游菌测试将分为静态和动态两个阶段进行，取样频次规定如下： 洁净级别; A级. 取样频次（静态）; 连续三天，每天每点采样一次. 取样频次（动态）; 连续三天，每天每点采样一次. 取样量 洁净级别; A级. 单次取样量（静态）; 1 m3/次. 单次取样量（动态）; 1 m3/次. 取样位置 取样位置一般在距离地面0.8 -1.5米高度，或是在工作台面上进行取样。 取样程序 本次测试过程选择XXXX培养基供微生物样品的培养使用，测试过程中，每天每批培养基应选取3个空白样品作为阴性对照使用，阴性对照样品也应经历整个测试过程后，和取样样品在同等条件下培养。 使用空气取样器对空气进行取样以进行浮游微生物测试，测试之前应对测试仪器进行必要的清洁消毒，避免对测试数据造成影响。 按照《浮游微生物取样点布局图》将浮游菌采样仪放置在取样点附近的位置，对于单向流洁净室，采样器采样口应正对气流方向；对于非单向流洁净室，采样器采样口应向上。 采样时应采取一切措施防止采样过程中的污染和其它对样本可能的污染。动态测试时，应避免采样设备对气流可能产生的干扰。 取样完毕，将培养皿放入恒温培养箱在30~35℃培养xxx天，记录培养皿中菌落数量。 每个测点的浮游菌平均浓度计算公式如下： |
| 可接受标准 | 级别 状态; A级; B级; C级; D级. 静态; <1 CFU/m3; 10 CFU/m3; 100 CFU/m3; 200CFU/m3. 动态; <1 CFU/m3; 10 CFU/m3; 100 CFU/m3; 200CFU/m3. |

| 第 次 静态 动态 Page of |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 培养皿批号 |  |  |  |  | 有效期 |  |  |  |  |
| 取样人/取样日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 培养基阴性对照结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 培养基样品 |  | 结果 CFU / m3 |  |  | 合格/不合格 |  |  | 确认人签字/日期 |  |
| 1 |  |  |  |  | □ 合格 □不合格 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  | □ 合格 □不合格 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | □ 合格 □不合格 |  |  |  |  |
| 测试点编号 | 采样量 ( m3 ) |  | 培养基样本结果（cfu） | 平均值（cfu/m3） |  | 可接受标准（cfu/m3） | 结果 |  | 确认人签字/日期 |
| 1 |  |  |  |  |  | <1 | □ 合格 □不合格 |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  | □ 合格 □不合格 |  |  |

| 备注/偏差/支持性文件： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 结论： □合格 □不合格 | 执行人签字/日期 |  |
|  | 审核人签字/日期 |  |

测试报告8
沉降微生物确认

| 目的 | 确认该生物安全柜控制的洁净室环境沉降微生物数值是否符合GMP要求。 |
| --- | --- |
| 程序 | 取样点数目及布置： 静态测试时，在生物安全柜操作区域进行浮游菌静态取样点布置，详见下图所示，用来指导静态取样。 沉降菌静态取样点布置图 动态测试时，在生物安全柜操作区域进行沉降菌动态取样点布置，详见下图所示，用来指导动态取样。 沉降菌动态取样点布置图 取样位置 取样位置选择在工作台面上进行取样。 取样频次 沉降菌测试将分为静态和动态两个阶段进行，取样频次规定如下： 洁净级别; A级. 取样频次（静态）; 连续三天，每天每点采样一次. 取样频次（动态）; 连续三天，每天每点采样一次. 取样程序 本次测试过程选择XXXX培养基供微生物样品的培养使用，测试过程中，每天每批培养基应选取3个空白样品作为阴性对照使用，阴性对照样品也应经历整个测试过程后，和取样样品在同等条件下培养。 按照《沉降微生物取样点布局图》逐个放置培养皿，然后从里到外逐个打开培养皿盖。静态测试沉降微生物时，放置培养皿 4小时；动态测试时根据生产过程进行，生产过程小于4小时则放置整个生产过程，记录放置时间；生产过程大于4小时则放置4小时。 采样时应采取一切措施防止采样过程中的污染和其它对样本可能的污染。 取样完毕，将培养皿放入恒温培养箱在30~35℃培养xxx天，记录培养皿中菌落数量。 |
| 可接受标准 | 级别 状态; A级; B级; C级; D级. 静态; <1 CFU/皿; 5 CFU/皿; 50 CFU/皿; 100 CFU/皿. 动态; <1 CFU/皿; 5 CFU/皿; 50 CFU/皿; 100 CFU/皿. |

| 第 次 静态 动态 Page of |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 培养皿批号 |  | 有效期 |  |
| 取样人/取样日期 |  |  |  |
| 培养基阴性对照结果 |  |  |  |
| 培养基样品 | 结果 CFU / m3 | 合格/不合格 | 确认人签字/日期 |
| 1 |  | □ 合格 □不合格 |  |
| 2 |  | □ 合格 □不合格 |  |
| 3 |  | □ 合格 □不合格 |  |

| 第 次 静态 Page of |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试点编号 | 采样时间(h) | 培养基样本结果 （cfu/皿） | 平均值 （cfu/皿 4小时） | 可接受标准 （cfu/皿 4小时） | 结果 | 确认人签字/日期 |
|  |  |  |  | <1 | □ 合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | <1 | □ 合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | <1 | □ 合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | <1 | □ 合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | <1 | □ 合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | <1 | □ 合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | <1 | □ 合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | <1 | □ 合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | <1 | □ 合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | <1 | □ 合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | <1 | □ 合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | <1 | □ 合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | <1 | □ 合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  | <1 | □ 合格 □不合格 |  |

| 第 次 动态 Page of |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 测试点编号 | 采样时间(h) | 培养基样本结果 （cfu/皿） | 平均值 （cfu/皿 4小时） | 可接受标准 （cfu/皿 4小时） | 结果 | 确认人签字/日期 |
|  |  |  |  | <1 | □ 合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  |  | □ 合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  |  | □ 合格 □不合格 |  |
|  |  |  |  |  | □ 合格 □不合格 |  |

| 备注/偏差/支持性文件： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 结论： □合格 □不合格 | 执行人签字/日期 |  |
|  | 审核人签字/日期 |  |

测试报告9
表面微生物确认

| 目的 | 确认该生物安全柜控制的洁净室环境表面微生物数值是否符合GMP要求。 |
| --- | --- |
| 程序 | 取样频次 表面微生物测试将分为静态和动态两个阶段进行，取样频次规定如下： 洁净级别; A级. 取样频次（静态）; 连续三天，每天每点采样一次. 取样频次（动态）; 连续三天，每天每点采样一次. 取样位置 每次操作区域各表面上随机位置取样，具体取样点位置参照测试报告9中的取样点。 取样程序 本次测试过程选择XXXX培养基供微生物样品的培养使用，测试过程中，每天每批培养基应选取3个空白样品作为阴性对照使用，阴性对照样品也应在经历整个测试过程后，和取样样品在同等条件下培养。 使用25 cm2培养皿进行表面微生物采样。采样之前检查培养基未受污染，然后将培养皿中的培养基在测试点表面接触10秒，取下培养皿，用记号笔将编号写培养皿底部或侧面上。取样后用含有消毒液的丝光布将采样点擦拭干净。 动态测试时，为避免对产品质量产生的影响，宜在生产结束后进行表面取样。 取样完毕，将培养皿放入恒温培养箱在30~35℃培养xxx天，记录培养皿中菌落数量。 |
| 可接受标准 | 级别 状态; A级; B级; C级; D级. 静态; <1/ 25 cm2; 5 / 25 cm2; 25 / 25 cm2; 50 / 25 cm2. 动态; <1/ 25 cm2; 5 / 25 cm2; 25 / 25 cm2; 50 / 25 cm2. |

| 第 次 静态 动态 Page of |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 培养皿批号 |  | 有效期 |  |
| 取样人/取样日期 |  |  |  |
| 培养基阴性对照结果 |  |  |  |
| 培养基样品 | 结果 （CFU / 皿） | 合格/不合格 | 确认人签字/日期 |
| 1 |  | □ 合格 □不合格 |  |
| 2 |  | □ 合格 □不合格 |  |
| 3 |  | □ 合格 □不合格 |  |

| 第 次 静态 动态 Page of |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 采样位置 | 培养基样本结果 （cfu/碟） | 可接受标准 （cfu/碟） | 结果 | 确认人签字/日期 |
|  | 左侧壁 |  | <1 | □ 合格 □不合格 |  |
|  | 右侧壁 |  |  | □ 合格 □不合格 |  |
|  | 后侧壁 |  |  | □ 合格 □不合格 |  |
|  | 移动门内侧 |  |  | □ 合格 □不合格 |  |
|  | 操作台面 |  |  | □ 合格 □不合格 |  |
|  | 散流板 |  |  | □ 合格 □不合格 |  |

| 备注/偏差/支持性文件： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 结论： □合格 □不合格 | 执行人签字/日期 |  |
|  | 审核人签字/日期 |  |

测试报告10
偏差清单

| 偏差编号 | 偏差日期 | 测试报告号 | 描述 | 纠偏措施 | 确认人签字/日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |